## EMDN
European Medical Device Nomenclature (EMDN)
A - 用於管理、提取和收集的醫材 | B - 血液學和輸血醫材 | C - 心臟循環系統醫材 | D - 醫療器材用消毒劑、防腐劑、滅菌劑、清潔劑 | F - 透析醫材 | G - 胃腸道醫材 | H - 縫合醫材 | J - 主動 - 植入式醫材 | K - 內科治療及電外科醫材 | L - 可重複使用的手術醫材 | M - 用於一般和專業敷料的器材 | N - 神經和髓質系統醫材 | P - 植入式義肢和接骨醫材 | Q - 牙科、眼科和耳鼻喉科醫材 | R - 呼吸和麻醉醫材 | S - 滅菌醫材 (不含 CAT.D - Z) | T - 患者防護裝備和失禁輔助器具 (不包括個人防護裝備 - PPE) | U - 泌尿生殖系統醫材 | V - 各種醫療器材 | W - 體外診斷醫療器材 | Y - 不屬於其他類別的殘障醫材 | Z - 醫療設備及相關配件、軟體及耗材
A01 - 針 | B01 - 血袋和套組 | C01 - 動靜脈系統器材 | D01 - 用於醫療器材消毒的乙醛 | F01 - 透析過濾器 | G01 - Oro - 食道管路 | H01 - 手術縫合線 | J01 - 心臟功能植入器材 | K01 - 內視鏡治療器材 | L01 - 鋒利裝置，可重複使用 | M01 - 棉質和合成填料 | N01 - 顱內和周邊神經系統器材 | P01 - 臉部和牙科假體 | Q01 - 牙科器材 | R01 - 插管器材 | S01 - 器材用於滅菌和包裝 (不含 CAT.D - Z) | T01 - 手套 (不含個人防護裝備 - PPE) | U01 - 尿道、前列腺和膀胱導管 | V01 - 切割器材，一次性使用 | W01 - 試劑 | Y05 - 能力學習訓練器材 | Z11 - 生物成像和放射治療儀器
A02 - 注射筒 | B02 - 血液過濾器 | C02 - 心律不整器材 | D02 - 用於醫療器材消毒的雙胍類 | F02 - 透析管路 | G02 - 胃腸管及組合 | H02 - 機械手術吻合器材 | J02 - 植入式神經刺激器 | K02 - 電燒手術器材，一次性使用 | L02 - 縫合裝置，可重複使用 | M02 - 紗布 | N02 - 脊椎髓質系統器材 | P02 - 耳鼻喉假體 | Q02 - 眼科器材 | R02 - 呼吸迴路和導管支架 | S90 - 滅菌醫材 (不含 CAT.D - Z) - 各種 | T02 - 防護衣和防護布 (不包括個人防護裝備 - PPE) | U02 - 輸尿管導管和支架 | V02 - 新生兒和兒科器材 | W02 - 體外診斷裝置 | Y06 - 外部義肢和矯正器 | Z12 - 用於功能探索和介入治療的儀器
A03 - 管狀器材 | B03 - 血液成分分離器材 | C03 - 心臟手術及心臟移植器材 | D03 - 用於醫療器材消毒的氯衍生物 | F03 - 透析套組 | G03 - 胃腸內視鏡器材 | H03 - 止血夾 | J03 - 聽覺主動 - 植入式器材 | K03 - 關節鏡器材，一次性使用 | L03 - 普通手術工具，可重複使用 | M03 - 繃帶 | N99 - 神經和髓質系統醫材 - 其他 | P03 - 眼睛假體 | Q03 - 耳鼻喉科器材 | R03 - 呼吸面罩和氣球，一次性和可重複使用 |  | T03 - 防護 (不包括個人防護裝備 - PPE) | U03 - 器材用於尿道、輸尿管及腎造口擴張 | V03 - 量測器材 | W05 - 體外診斷醫材通用耗材 | Y09 - 個人護理用品 | Z13 - 診斷儀器的非專用耗材
A04 - 溶液過濾器 | B04 - 自體輸血器材 | C04 - 心血管導絲 | D05 - 用於醫療器材消毒的製氧機 | F04 - 透析濃縮溶液 | G04 - 口服管理胃腸道器材 | H90 - 縫合醫材 - 各種 | J04 - 植入式幫浦 |  | L04 - L04 - 腹部手術工具，可重複使用 | M04 - 特殊敷料 |  | P05 - 食道和胃腸假體 |  | R04 - 呼吸過濾器 |  | T04 - 失禁器材 | U04 - 器材用於經皮尿路引流和腎造口導管 | V04 - 臨床使用容器 (非 IVD) |  | Y12 - 個人行動裝置
A05 - 機械輸液系統，一次性使用 | B05 - 局部使用血液成分製備器材 | C05 - 心血管導引鞘 | D06 - 用於醫療器材消毒的酚類 | F05 - 用於特定器官微透析的器材 | G05 - 局部肛門直腸給藥胃腸道系統器材 |  | J05 - 近距離放射治療植入器材 |  | L05 - 婦科和產科工具，可重複使用 | M05 - 膏藥 |  | P06 - 乳房假體 |  | R05 - 呼吸系統抽吸與擴張系統 |  | T99 - 患者防護裝備和失禁輔助器具 (不包括個人防護裝備 - PPE) - 其他 | U05 - 尿動力學器材 | V05 - 不包含在其他類別中的臨床程序套組 |  | Y15 - 家庭活動輔助用品
A06 - 引流和液體收集器材 | B06 - 細胞或生物操控器材 | C06 - 心血管手術器材，一次性使用 | D07 - 用於醫療器材消毒的酒精 | F90 - 透析醫材 - 各種 | G99 - 胃腸道醫材 - 其他 |  | J06 - 植入式連續血糖監測系統 |  | L06 - 泌尿科裝置，可重複使用 | M90 - 用於一般和專業敷料的器材 - 各種 |  | P07 - 血管和心臟假體 |  | R06 - 霧化和加濕系統 |  |  | U06 - 泌尿科導絲 | V06 - 臨床手術模擬裝置 |  | Y18 - 對於殘疾人士的輔助器具、家具和家庭輔助器具
A07 - 調整器、連接器、坡道、旋塞閥、蓋子 | B07 - 血液和血液成分保存溶液 | C90 - 心臟循環系統醫材 - 各種 | D08 - 醫療器材用洗滌劑 |  |  |  | J07 - 眼科使用主動植入式器材 |  | L07 - 心血管手術工具，可重複使用 |  |  | P08 - 泌尿生殖假體 |  | R07 - 支氣管肺內視鏡裝置，一次性使用 |  |  | U07 - 器材用於治療失禁 | V07 - 醫療器材清潔裝置，未另行分類 |  | Y21 - 通訊與資訊管理輔助工具
A08 - 營養和輸液袋和容器，一次性使用 | B99 - 血液學和輸血醫材 - 其他 | C99 - 心臟循環系統醫材 - 其他 | D09 - 用於醫療器械消毒的銨鹽及其關聯物 |  |  |  | J99 - 主動 - 植入式醫材 - 其他 |  | L08 - 胸腔外科裝置，可重複使用 |  |  | P09 - 矯形義肢、接骨裝置、肌腱和韌帶合成裝置 |  | R90 - 呼吸和麻醉醫材 - 各種 |  |  | U08 - 婦科器材 | V08 - 保健活動支援設備和輔助器具 |  | Y24 - 物件操控器材
A09 - 器官容器 |  |  | D99 - 醫療器材用消毒劑、防腐劑、滅菌劑、清潔劑 - 其他 | [5 empty] | L09 - 骨科和創傷手術工具，可重複使用 |  |  | P10 - 血管外支撐假體 |  |  |  |  | U09 - 泌尿生殖內視鏡器材 | V09 - 液體/氣體用於臨床/治療使用
A10 - 腹部造口器材 | [8 empty] | L10 - 顯微外科手術工具，可重複使用 |  |  | P90 - 植入式義肢和接骨醫材 - 各種 |  |  |  |  | U10 - 避孕器材 | V80 - 不屬於其他類別的臨床使用配件
A11 - 樣本採集拭子 | [8 empty] | L11 - 神經外科和脊椎外科裝置，可重複使用 | [7 empty] | U12 - 泌尿生殖系統一次性器材（非內視鏡） | V90 - 不屬於其他類別的各種器材
A12 - 樣本採集刮勺 | [8 empty] | L12 - 腹腔鏡及胸腔鏡手術工具，可重複使用 | [7 empty] | U13 - 溶液和套組用於膀胱沖洗和灌注 | V92 - 醫療器材軟體 - 不屬於其他類別
A99 - 用於管理、提取和收集的醫材 - 其他 | [8 empty] | L13 - 機器人手術工具，可重複使用 | [7 empty] | U99 - 泌尿生殖系統醫材 - 其他 | Y99 - 不屬於其他類別的殘障器材 - 其他
L14 - 耳鼻喉科裝置，可重複使用
L15 - 牙齒口腔醫學裝置，可重複使用
L16 - 診斷儀器，可重複使用
L17 - 眼科儀器，可重複使用
L18 - 電鏡手術工具，可重複使用
L19 - 關節鏡手術工具，可重複使用
L20 - 甲狀腺手術工具，可重複使用
L21 - 夾子移除手術鉗，可重複使用
L22 - 植入組織的手持抓取鉗，可重複使用
L23 - 手術隧道鉗，可重複使用
L24 - 皮膚科手術工具，可重複使用
L25 - 整形手術工具，可重複使用
L26 - 手術螺絲刀，可重複使用
L80 - 可重複使用的手術醫材 - 各種配件
L99 - 可重複使用的手術醫材 - 其他
Available European Medical Device Nomenclature (EMDN)
A - 用於管理、提取和收集的醫材 | B - 血液學和輸血醫材 | J - 主動 - 植入式醫材 | P - 植入式義肢和接骨醫材 | W - 體外診斷醫療器材 | Z - 醫療設備及相關配件、軟體及耗材
A01 - 針 | B01 - 血袋和套組 | J02 - 植入式神經刺激器 | P09 - 矯形義肢、接骨裝置、肌腱和韌帶合成裝置 | W02 - 體外診斷裝置 | Z11 - 生物成像和放射治療儀器
A02 - 注射筒 | B03 - 血液成分分離器材

## A01
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 醫療器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱 | 風險等級
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-23 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62366-1 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | A010101 - 皮下注射針 | MDR, Class IIa
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | A010102 - 蝴蝶針 | MDR, Class IIa
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） | MDR, Class III
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 10993-4 | 醫療器材生物相容性試驗 第 4 部分：血液交互作用測試（血液相容性） | A010104 - 用於小瓶收集的針頭 | MDR, Class I
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 10993-5 | 醫療器材生物相容性試驗 第 5 部分：體外細胞毒性測試 | A010105 - 真空採集針 | MDR, Class IIa
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 10993-10 | 醫療器材生物相容性試驗 第 10 部分：皮膚致敏測試 | A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 | N/A
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 10993-11 | 醫療器材生物相容性試驗 第 11 部分：系統毒性測試 | A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 | MDR, Class IIa
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 10993-12 | 醫療器材生物相容性試驗 第 12 部分：樣品製備及參考材料 | A010202 - 骨髓活檢針和套件 | MDR, Class IIa
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 10993-23 | 醫療器材生物相容性試驗 第 23 部分：刺激性測試 | A010203 - 皮膚切片針和套件 | MDR, Class IIa
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 10555-5 | 血管內導管 — 無菌及單次導管 第 5 部分：套針外周圍導管 | A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 | MDR, Class IIa
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | ISO 7864 | 單次使用無菌皮下注射針頭 — 要求和試驗方法 | A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） | MDR, Class llb
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 9626 | 醫療器材製造用不銹鋼針管 — 要求和試驗方法 | A010206 - 腦部活檢針和套件 | N/A
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 23908 | 銳器傷害防護 — 要求與測試方法 — 單次皮下注射針、導管導引器和血液採樣針的銳器防護特性 | A010207 - 肺活檢針和套件 | N/A
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 80369-1 | 適用於醫療應用中液體和氣體的小口徑連接器 第 1 部分：一般要求 | A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 | MDR, Class III
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 80369-7 | 適用於醫療應用中液體和氣體的小口徑連接器 第 7 部分：血管內或皮下應用的連接器 | A010302 - 神經叢阻斷針和套件 | N/A
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | IEC 60601-1 | 醫療器材電氣設備 - 第 1 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 | A010401 - 動靜脈內瘻管針 | MDR, Class IIa
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | IEC 60601-1-2 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-2 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：電磁干擾 - 要求和測試 | A010501 - 眼前房針 | N/A
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材 | A010502 - 洗眼針 | N/A
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62366-1 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 8536-4 | 醫療用輸液設備 第 4 部分：重力效應一次性輸液器 | A010503 - 球週針 | N/A
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 ISO 8536-4 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 IEC 63000 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 10993-7 | 醫療器材生物相容性試驗 第 7 部分：環氧乙烷滅菌殘留物 | A010504 - 球後針 | N/A
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針 | ISO 11135 | 醫療保健產品滅菌 — 環氧乙烷 — 醫療器材滅菌過程的開發、驗證和常規控制的要求 | A010505 - 眼內注射針 | N/A
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | ISO 11607-1 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 1 部分：材料、無菌屏障系統和包裝系統的要求 | A010506 - 眼內抽吸插管針 | MDR, Class IIa
|  |  |  | ISO 11607-2 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 2 部分：成型、密封和組裝製程的驗證要求 | A010601 - 卡普爾針 | MDR, Class IIa
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊 | A010602 - 牙科沖洗針 | MDR, Class I
10. 化學、物理和生物學特性 |  |  |  | IEC 63000 | 電氣電子產品有害物質限制評估技術文件
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意：
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-23 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62366-1 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-23 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-23 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； | 否 | N/A | N/A
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(g) 表面特性；和 | 是 | ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-23 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
10.4. 物質
10.4.1. 器材的設計和生產
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料：
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 是 | ISO 14971 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 是 | ISO 14971 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 是 | ISO 14971 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質：
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認Regulation (EC) No 1272/2008的附件六表格3.1列出有害物質的分類與標籤：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；根據Regulation (EU) No 528/2012所述請確認Regulation (EC) No 1272/2008的表格3.2附錄2所列致癌物2類，和附錄6所列生殖毒性2類：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由
此類物質存在的理由應基於：
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 | 否 | N/A | N/A
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 否 | N/A | N/A
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-23 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-23 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 | 否 | N/A | N/A
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010601 - 卡普爾針
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010602 - 牙科沖洗針
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 否 | N/A | N/A
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 否 | N/A | N/A
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； | 否 | N/A | N/A
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； | 否 | N/A | N/A
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 | 否 | N/A | N/A
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； | 否 | N/A | N/A
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； | 否 | N/A | N/A
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 | 否 | N/A | N/A
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 | 否 | N/A | N/A
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62366-1 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 62366-1 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便器材在使用後可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷器材和具有測量功能的器材，其設計和製造應基於適當的科學和技術方法，為預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 | 是 | ISO 13485 ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 9626 ISO 23908 ISO 80369-1 ISO 80369-7 | A010101 - 皮下注射針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的游離和/或非游離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的游離和/或非游離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 否 | N/A | N/A
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
16.4. 遊離輻射
(a) 旨在發射游離輻射的器材，其設計和製造應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 否 | N/A | N/A
(b) 旨在發射游離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 否 | N/A | N/A
(c) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 否 | N/A | N/A
(d) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 否 | N/A | N/A
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 否 | N/A | N/A
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 否 | N/A | N/A
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 | 否 | N/A | N/A
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 否 | N/A | N/A
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 否 | N/A | N/A
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 否 | N/A | N/A
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 否 | N/A | N/A
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 否 | N/A | N/A
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 否 | N/A | N/A
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 否 | N/A | N/A
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， | 否 | N/A | N/A
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 | 否 | N/A | N/A
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， | 否 | N/A | N/A
— 所使用的材料老化， | 否 | N/A | N/A
— 器材產生的過熱， | 否 | N/A | N/A
— 測量或控制機制準確度降低。 | 否 | N/A | N/A
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 否 | N/A | N/A
— 能源的可靠性。 | 否 | N/A | N/A
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 否 | N/A | N/A
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 否 | N/A | N/A
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62366-1 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 是 | ISO 10555-5 ISO 7864 ISO 80369-1 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010505 - 眼內注射針 A010601 - 卡普爾針
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 是 | ISO 14971 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010505 - 眼內注射針 A010601 - 卡普爾針
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 否 | N/A | N/A
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(c) 滅菌方法， | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(e) 器材說明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(h) 製造月份和年份， | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(e) 器材的性能特徵； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； | 是 | ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 是 | ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 是 | ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 是 | ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 否 | N/A | N/A
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 是 | ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 ISO 20417 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 ISO 20417 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 IEC 63000 | A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010602 - 牙科沖洗針
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
— 物理危害，例如尖銳物。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A010101 - 皮下注射針 A010102 - 蝴蝶針 A010103 - 植入式系統針頭和套件（端口） A010104 - 用於小瓶收集的針頭 A010105 - 真空採集針 A010106 - 用於重建填充的針頭和套件 A010201 - 針頭和套件 - 軟組織的組織學和細胞學活檢 A010202 - 骨髓活檢針和套件 A010203 - 皮膚切片針和套件 A010204 - 羊膜穿刺術和絨毛穿刺針和套件 A010205 - 內視鏡切片針和套件（非胃腸道設備） A010206 - 腦部活檢針和套件 A010207 - 肺活檢針和套件 A010301 - 脊髓和硬膜外麻醉針和套件 A010302 - 神經叢阻斷針和套件 A010401 - 動靜脈內瘻管針 A010501 - 眼前房針 A010502 - 洗眼針 A010503 - 球週針 A010504 - 球後針 A010505 - 眼內注射針 A010506 - 眼內抽吸插管針 A010601 - 卡普爾針 A010602 - 牙科沖洗針
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 否 | N/A | N/A
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明

## A02
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 醫療器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關器材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱 | 風險等級
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | A020101 - 阻力減退注射筒 | EU MDR, Class I
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 | EU MDR, Class I / Class IIa
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | A020104 - 單次注射器專用注射筒 | EU MDR, Class IIa
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 10993-4 | 醫療器材生物相容性試驗 第 4 部分：血液交互作用測試（血液相容性） | A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 | N/A
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 10993-5 | 醫療器材生物相容性試驗 第 5 部分：體外細胞毒性測試 | A020106 - 單次胰島素注射筒 | EU MDR, Class IIa
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 10993-10 | 醫療器材生物相容性試驗 第 10 部分：皮膚致敏測試 | A020107 - 預填充式注射筒 | EU MDR, Class IIa / Class III
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 10993-11 | 醫療器材生物相容性試驗 第 11 部分：系統毒性測試 | A020108 - 腸道灌食注射筒 | EU MDR, Class I / Class IIa
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 10993-23 | 醫療器材生物相容性試驗 第 23 部分：刺激性測試 | A020109 - 單次結核菌素注射筒 | EU MDR, Class IIa
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 23908 | 銳器傷害防護 — 要求與測試方法 — 單次皮下注射針、導管導引器和血液採樣針的銳器防護特性 | A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 | N/A
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 7864 | 單次使用無菌皮下注射針頭 — 要求和試驗方法 | A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 | EU MDR, Class I
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | ISO 7886-1 | 單次使用無菌皮下注射器 第 1 部分：手動使用注射器 | A020203 - 卡式瓶注射筒 | EU MDR, Class I / Class Ila / Class Ilb
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 7886-2 | 單次使用無菌皮下注射器 第 2 部分：與動力注射筒幫浦使用之注射筒
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 7886-4 | 單次使用無菌皮下注射器 第 4 部分：防止重複使用功能的注射筒
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 80369-7 | 適用於醫療應用中液體和氣體的小口徑連接器 第 7 部分：血管內或皮下應用的連接器
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 8537 | 用於胰島素的無菌單次注射筒，有或沒有針頭
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | ISO 9626 | 醫療器材製造用不銹鋼針管 — 要求和試驗方法
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 10993-7 | 醫療器材生物相容性試驗 第 7 部分：環氧乙烷滅菌殘留物
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 11135 | 醫療保健產品滅菌 — 環氧乙烷 — 醫療器材滅菌過程的開發、驗證和常規控制的要求
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 11607-1 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 1 部分：材料、無菌屏障系統和包裝系統的要求
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒 | ISO 11607-2 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 2 部分：成型、密封和組裝製程的驗證要求
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
10. 化學、物理和生物學特性
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意：
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 否 | N/A | N/A
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； | 否 | N/A | N/A
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(g) 表面特性；和 | 是 | ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
10.4. 物質
10.4.1. 器材的設計和生產
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料：
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 是 | ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 | A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 是 | ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 | A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 是 | ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質：
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認Regulation (EC) No 1272/2008的附件六表格3.1列出有害物質的分類與標籤：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；根據Regulation (EU) No 528/2012所述請確認Regulation (EC) No 1272/2008的表格3.2附錄2所列致癌物2類，和附錄6所列生殖毒性2類：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由
此類物質存在的理由應基於：
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的塑膠添加劑
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 | A020107 - 預填充式注射筒
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-23 | A020107 - 預填充式注射筒
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 | 否 | N/A | N/A
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 80369-7 ISO 8537 ISO 9626 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 否 | N/A | N/A
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便器材在使用後可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷器材和具有測量功能的器材，其設計和製造應基於適當的科學和技術方法，為預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 否 | N/A | N/A
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 否 | N/A | N/A
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的游離和/或非游離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 否 | N/A | N/A
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的游離和/或非游離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 否 | N/A | N/A
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 否 | N/A | N/A
16.4. 遊離輻射
(a) 旨在發射游離輻射的器材，其設計和製造應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 否 | N/A | N/A
(b) 旨在發射游離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 否 | N/A | N/A
(c) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 否 | N/A | N/A
(d) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 否 | N/A | N/A
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 否 | N/A | N/A
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 否 | N/A | N/A
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 | 否 | N/A | N/A
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 否 | N/A | N/A
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 否 | N/A | N/A
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 否 | N/A | N/A
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 否 | N/A | N/A
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 否 | N/A | N/A
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 否 | N/A | N/A
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 否 | N/A | N/A
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， | 否 | N/A | N/A
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 | 否 | N/A | N/A
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， | 否 | N/A | N/A
— 所使用的材料老化， | 否 | N/A | N/A
— 器材產生的過熱， | 否 | N/A | N/A
— 測量或控制機制準確度降低。 | 否 | N/A | N/A
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 否 | N/A | N/A
— 能源的可靠性。 | 否 | N/A | N/A
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 否 | N/A | N/A
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 否 | N/A | N/A
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 | 否 | N/A | N/A
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 否 | N/A | N/A
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 是 | ISO 23908 ISO 7864 ISO 7886-1 ISO 7886-2 ISO 7886-4 ISO 8537 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； | 否 | N/A | N/A
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 否 | N/A | N/A
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(c) 滅菌方法， | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(e) 器材說明， | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(h) 製造月份和年份， | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(e) 器材的性能特徵； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 否 | N/A | N/A
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 否 | N/A | N/A
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 否 | N/A | N/A
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 否 | N/A | N/A
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 否 | N/A | N/A
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 是 | ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 否 | N/A | N/A
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 否 | N/A | N/A
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | A020107 - 預填充式注射筒
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | A020107 - 預填充式注射筒
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
— 物理危害，例如尖銳物。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | A020101 - 阻力減退注射筒 A020102 - 單次輸液和灌洗注射筒 A020104 - 單次注射器專用注射筒 A020105 - 血液氣體分析、帶針頭的注射筒和套件 A020106 - 單次胰島素注射筒 A020107 - 預填充式注射筒 A020108 - 腸道灌食注射筒 A020109 - 單次結核菌素注射筒 A020201 - 可重複使用的輸液注射筒 A020202 - 可重複使用的灌洗注射筒 A020203 - 卡式瓶注射筒
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 否 | N/A | N/A
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 | 否 | N/A | N/A

## B01
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 醫療器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱 | 風險等級
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO 11737-1 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | B010101 - 自體採血袋 | N/A
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 | EU MDR, Class Ilb
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 | EU MDR, Class Ila
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 1135-4 | 醫用輸血設備 第 4 部分：一次性使用、重力輸液輸血器 | B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 | EU MDR, Class Ilb / Class III
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 1135-5 | 醫用輸血設備 第 5部分：輸液套與壓力輸液器一次性使用 | B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | EU MDR, Class Ila
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 11737-1 | 醫療保健產品滅菌 — 微生物學方法 第 1 部分：產品上微生物種群的測定 | B010401 - 胎盤採血袋和套件 | N/A
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO/TS 23128:2019 | 醫療器材 — 輸血器與血袋相容性試驗方法 | B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 | N/A
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 3826-1 | 用於人體血液和血液成分的可折疊塑料容器 第 1 部分：常規容器 | B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 | N/A
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 3826-3 | 用於人體血液和血液成分的可折疊塑料容器 第 3 部分：帶整合特徵採血袋系統 | B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | EU MDR, Class I / Class Ila
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 6710 | 用於採集人體靜脈血標本的一次性容器
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | ISO 80369-7 | 適用於醫療應用中液體和氣體的小口徑連接器 第 7 部分：血管內或皮下應用的連接器
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 8536-4 | 醫療用輸液設備 第 4 部分：重力效應一次性輸液器
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 10993-7 | 醫療器材生物相容性試驗 第 7 部分：環氧乙烷滅菌殘留物
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 11135 | 醫療保健產品滅菌 — 環氧乙烷 — 醫療器材滅菌過程的開發、驗證和常規控制的要求
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | ISO 11607-1 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 1 部分：材料、無菌屏障系統和包裝系統的要求
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 11607-2 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 2 部分：成型、密封和組裝製程的驗證要求
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 3826-2 | 用於人體血液和血液成分的可折疊塑料容器 第 2 部分：用於標籤和說明手冊上的圖形符號
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
10. 化學、物理和生物學特性
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意：
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 10993-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 否 | N/A | N/A
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； | 否 | N/A | N/A
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO 11737-1 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(g) 表面特性；和 | 是 | ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO 11737-1 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
10.4. 物質
10.4.1. 器材的設計和生產
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料：
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 是 | ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO 11737-1 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 是 | ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO 11737-1 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 是 | ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO 11737-1 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質：
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認Regulation (EC) No 1272/2008的附件六表格3.1列出有害物質的分類與標籤：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；根據Regulation (EU) No 528/2012所述請確認Regulation (EC) No 1272/2008的表格3.2附錄2所列致癌物2類，和附錄6所列生殖毒性2類：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由
此類物質存在的理由應基於：
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的塑膠添加劑
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 11737-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 10993-1 ISO 11737-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 | 否 | N/A | N/A
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 是 | ISO 10993-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 是 | ISO 10993-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 | 否 | N/A | N/A
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO 11737-1 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 否 | N/A | N/A
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 | 否 | N/A | N/A
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便器材在使用後可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷器材和具有測量功能的器材，其設計和製造應基於適當的科學和技術方法，為預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 否 | N/A | N/A
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 否 | N/A | N/A
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的游離和/或非游離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 否 | N/A | N/A
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的游離和/或非游離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 否 | N/A | N/A
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 否 | N/A | N/A
16.4. 遊離輻射
(a) 旨在發射游離輻射的器材，其設計和製造應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 否 | N/A | N/A
(b) 旨在發射游離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 否 | N/A | N/A
(c) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 否 | N/A | N/A
(d) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 否 | N/A | N/A
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 否 | N/A | N/A
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 否 | N/A | N/A
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 | 否 | N/A | N/A
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 否 | N/A | N/A
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 否 | N/A | N/A
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 否 | N/A | N/A
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 否 | N/A | N/A
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 否 | N/A | N/A
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 否 | N/A | N/A
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 否 | N/A | N/A
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， | 否 | N/A | N/A
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 | 否 | N/A | N/A
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， | 否 | N/A | N/A
— 所使用的材料老化， | 否 | N/A | N/A
— 器材產生的過熱， | 否 | N/A | N/A
— 測量或控制機制準確度降低。 | 否 | N/A | N/A
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 否 | N/A | N/A
— 能源的可靠性。 | 否 | N/A | N/A
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 否 | N/A | N/A
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 否 | N/A | N/A
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 | 否 | N/A | N/A
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 否 | N/A | N/A
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 否 | N/A | N/A
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 | 否 | N/A | N/A
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 是 | ISO 14971 ISO 1135-4 ISO 1135-5 ISO/TS 23128:2019 ISO 3826-1 ISO 3826-3 ISO 6710 ISO 80369-7 ISO 8536-4 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 是 | ISO 14971 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； | 否 | N/A | N/A
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 否 | N/A | N/A
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 否 | N/A | N/A
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(c) 滅菌方法， | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(e) 器材說明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(h) 製造月份和年份， | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 3826-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(e) 器材的性能特徵； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； | 否 | N/A | N/A
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 否 | N/A | N/A
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 否 | N/A | N/A
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 否 | N/A | N/A
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 否 | N/A | N/A
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 否 | N/A | N/A
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 否 | N/A | N/A
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 否 | N/A | N/A
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 是 | ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 | 否 | N/A | N/A
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 | 否 | N/A | N/A
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 否 | N/A | N/A
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 否 | N/A | N/A
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 否 | N/A | N/A
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 否 | N/A | N/A
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 11737-1 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
— 物理危害，例如尖銳物。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | B010101 - 自體採血袋 B010102 - 同源捐獻者採血袋和套件 B010201 - 全血、紅血球或血漿轉換袋及套件 B010202 - 濃縮血小板轉換袋和套件 B0103 - 髓質血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件 B010401 - 胎盤採血袋和套件 B010402 - 胎盤血液淨化袋和套件 B010403 - 胎盤血液冷凍保存袋及套件 B0105 - 臍帶血液採集、淨化、冷凍保存袋及套件
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 否 | N/A | N/A
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 | 否 | N/A | N/A

## B03
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 相關器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱 | 風險等級
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-6 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-18 IEC 62366-1 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | B030101 - 血漿分離收集器材 | EU MDR, Class Ila
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | b030102 - 血小板分離收集器材 | EU MDR, Class I / Class Ila
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10555-1 | 血管內導管 — 無菌及單次導管 第 1 部分：一般要求 | b030103 - 白血球分離收集器材 | N/A
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 10555-6 | 血管內導管 — 無菌及單次導管 第 6 部分：皮下植入端口 | b030104 - 多種血液成分分離收集器材 | N/A
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | b030201 - 血漿置換器材和套件 | EU MDR, Class Ila / llb
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 10993-3 | 醫療器材生物相容性試驗 第 3 部分：遺傳毒性、致癌性和生殖毒性測試 | b030202 - 細胞分離器材和套件 | EU MDR, Class Ilb
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 10993-4 | 醫療器材生物相容性試驗 第 4 部分：血液交互作用測試（血液相容性） | b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 | EU MDR, Class I / Ila / llb
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 10993-5 | 醫療器材生物相容性試驗 第 5 部分：體外細胞毒性測試 | b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | N/A
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 10993-10 | 醫療器材生物相容性試驗 第 10 部分：皮膚致敏測試
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 10993-11 | 醫療器材生物相容性試驗 第 11 部分：系統毒性測試
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | ISO 10993-18 | 醫療器材生物相容性試驗 第 18 部分：風險管理流程中醫療器材材料的化學特性
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 10993-7 | 醫療器材生物相容性試驗 第 7 部分：環氧乙烷滅菌殘留物
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 11135 | 醫療保健產品滅菌 — 環氧乙烷 — 醫療器材滅菌過程的開發、驗證和常規控制的要求
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 14937 | 醫療保健產品滅菌 — 滅菌劑特徵的一般要求以及醫療器材滅菌過程開發、驗證和常規控制
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | BS EN 556-1 | 醫療器械的滅菌。被指定為「無菌」的醫療器材的要求 - 最終滅菌醫療器材的要求
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 11607-1 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 1 部分：材料、無菌屏障系統和包裝系統的要求
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 11607-2 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 2 部分：成型、密封和組裝製程的驗證要求
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 15223-1 | 醫療器材 — 與製造商提供的資訊一起使用的符號 第 1 部分：一般要求
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件 | IEC 62304 | 醫療器材軟體 — 軟體生命週期流程
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | IEC 60601-1 | 醫療器材電氣設備 - 第 1 部分：基本安全和基本性能的一般要求
|  |  |  | IEC 60601-1-2 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-2 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：電磁干擾 - 要求和測試
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
10. 化學、物理和生物學特性
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意：
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-6 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-18 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-18 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 否 | N/A | N/A
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 ISO 10555-1 ISO 10555-6 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； | 否 | N/A | N/A
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | ISO 10555-1 ISO 10555-6 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(g) 表面特性；和 | 是 | ISO 10555-1 ISO 10555-6 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-18 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
10.4. 物質
10.4.1. 器材的設計和生產
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料：
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-6 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-6 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-6 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質：
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認Regulation (EC) No 1272/2008的附件六表格3.1列出有害物質的分類與標籤：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；根據Regulation (EU) No 528/2012所述請確認Regulation (EC) No 1272/2008的表格3.2附錄2所列致癌物2類，和附錄6所列生殖毒性2類：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由
此類物質存在的理由應基於：
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的塑膠添加劑
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-6 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 否 | N/A | N/A
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 是 | ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-18 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-18 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 14937 BS EN 556-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 14937 BS EN 556-1 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 14937 BS EN 556-1 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 14937 BS EN 556-1 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 14937 BS EN 556-1 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 否 | N/A | N/A
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 否 | N/A | N/A
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； | 否 | N/A | N/A
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； | 否 | N/A | N/A
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 | 否 | N/A | N/A
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； | 否 | N/A | N/A
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； | 否 | N/A | N/A
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 | 否 | N/A | N/A
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 | 否 | N/A | N/A
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-6 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 是 | ISO 14971 IEC 62304 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-18 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-2 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便器材在使用後可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷器材和具有測量功能的器材，其設計和製造應基於適當的科學和技術方法，為預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的游離和/或非游離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的游離和/或非游離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 否 | N/A | N/A
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
16.4. 遊離輻射
(a) 旨在發射游離輻射的器材，其設計和製造應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 否 | N/A | N/A
(b) 旨在發射游離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 否 | N/A | N/A
(c) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 否 | N/A | N/A
(d) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 否 | N/A | N/A
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 否 | N/A | N/A
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 否 | N/A | N/A
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 | 否 | N/A | N/A
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 否 | N/A | N/A
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 否 | N/A | N/A
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 否 | N/A | N/A
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 否 | N/A | N/A
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 否 | N/A | N/A
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 否 | N/A | N/A
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 否 | N/A | N/A
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， | 否 | N/A | N/A
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 | 否 | N/A | N/A
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， | 否 | N/A | N/A
— 所使用的材料老化， | 否 | N/A | N/A
— 器材產生的過熱， | 否 | N/A | N/A
— 測量或控制機制準確度降低。 | 否 | N/A | N/A
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 否 | N/A | N/A
— 能源的可靠性。 | 否 | N/A | N/A
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 否 | N/A | N/A
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 否 | N/A | N/A
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 否 | N/A | N/A
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 否 | N/A | N/A
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 否 | N/A | N/A
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 | 否 | N/A | N/A
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； | 否 | N/A | N/A
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 14937 BS EN 556-1 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 否 | N/A | N/A
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 否 | N/A | N/A
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(c) 滅菌方法， | 是 | ISO 10993-7 ISO 11135 ISO 14937 BS EN 556-1 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(e) 器材說明， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(h) 製造月份和年份， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(e) 器材的性能特徵； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 否 | N/A | N/A
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 | 否 | N/A | N/A
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 | 否 | N/A | N/A
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 否 | N/A | N/A
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
— 物理危害，例如尖銳物。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 否 | N/A | N/A
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | B030101 - 血漿分離收集器材 b030102 - 血小板分離收集器材 b030103 - 白血球分離收集器材 b030104 - 多種血液成分分離收集器材 b030201 - 血漿置換器材和套件 b030202 - 細胞分離器材和套件 b030203 - 單一血漿成分去除器材和套件 b030204 - 體外光化學治療或光化學療法的器材和套件

## J02
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 醫療器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 ISO 10555-1 ISO/TS 10974 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-11 IEC 60601-2-10 IEC 62133-1 IEC 62133-2 IEC 62311 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 10993-5 | 醫療器材生物相容性試驗 第 5 部分：體外細胞毒性測試 | J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 10993-6 | 醫療器材生物相容性試驗 第 6 部分：植入後局部效果測試 | J020203 - 脊髓神經刺激導線
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 10993-10 | 醫療器材生物相容性試驗 第 10 部分：皮膚致敏測試 | J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 10993-17 | 醫療器材生物相容性試驗 第 17 部分：醫療器材成分的毒理學風險評估 | J020302 - 迷走神經刺激導線
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 10993-18 | 醫療器材生物相容性試驗 第 18 部分：風險管理流程中醫療器材材料的化學特性 | J020401 - 膀胱失禁神經刺激器
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 10993-23 | 醫療器材生物相容性試驗 第 23 部分：刺激性測試 | J020402 - 腸失禁神經刺激器
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 10555-1 | 血管內導管 — 無菌及單次導管 第 1 部分：一般要求 | J020403 - 骶骨神經刺激導線
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | ISO/TS 10974 | 評估磁振造影的安全性對於主動植入式醫療器材的患者 | J0206 - 膈神經植入式神經刺激器
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 11070 | 無菌一次性血管內導引器、擴張器和導絲 | J020701 - 神經刺激器程式
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 14708-1 | 手術植入物 — 主動式植入式醫療器械 第 1 部分：安全、標記和製造商提供資訊的一般要求 | J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 14708-3 | 手術植入物 — 主動式植入式醫療器械 第 3 部分：植入式神經刺激器 | J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 80369-6 | 適用於醫療應用中液體和氣體的小口徑連接器 第 6 部分：神經軸應用的連接器 | J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | IEC 60529 | 外殼防護等級（IP 代碼） | J020804 - 胃神經刺激導線
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | IEC 60601-1 | 醫療器材電氣設備 - 第 1 部分：基本安全和基本性能的一般要求 | J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | IEC 60601-1-2 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-2 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：電磁干擾 - 要求和測試 | J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO/TS 10974 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-11 IEC 60601-2-10 IEC 62133-1 IEC 62133-2 IEC 62311 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | IEC 60601-1-6 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-6 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：可用性 | J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 62133-1 IEC 62133-2 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | IEC 60601-1-11 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-11 部分：基本安全性和基本性能的一般要求 - 附屬標準：家庭保健環境中使用的醫療電氣設備和醫療電氣系統的要求
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | IEC 60601-2-10 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-10 部分：神經和肌肉刺激器基本安全和基本性能的特殊要求
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | IEC 62133-1 | 含有鹼性或其他非酸性電解質的蓄電池和電池組 - 針對輕便應用的便攜式密封蓄電池以及由其製成電池的安全要求 - 第 1 部分：鎳系統
|  |  |  | IEC 62133-2 | 含有鹼性或其他非酸性電解質的蓄電池和電池組 - 針對輕便應用的便攜式密封蓄電池以及由其製成電池的安全要求 - 第 2 部分：鋰系統
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | IEC 62311 | 電子和電氣設備評估有關人體暴露限制在電磁場(0 Hz - 300 GHz)
10. 化學、物理和生物學特性 |  |  |  | IEC 62304 | 醫療器材軟體 — 軟體生命週期流程
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意： |  |  |  | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 62133-1 IEC 62133-2 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 11135 | 醫療保健產品滅菌 — 環氧乙烷 — 醫療器材滅菌過程的開發、驗證和常規控制的要求
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 11137-1 | 醫療保健產品滅菌－輻照 第 1 部分：醫療器材滅菌過程的制定、確認、和常規控制的要求
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 11137-2 | 醫療保健產品滅菌－輻照 第 2 部分：建立滅菌劑量
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 ISO 10555-1 ISO/TS 10974 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 62133-1 IEC 62133-2 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 11607-1 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 1 部分：材料、無菌屏障系統和包裝系統的要求
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | ISO 11607-2 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 2 部分：成型、密封和組裝製程的驗證要求
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | ISO 10555-1 ISO/TS 10974 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 62133-1 IEC 62133-2 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 15223-1 | 醫療器材 — 與製造商提供的資訊一起使用的符號 第 1 部分：一般要求
(g) 表面特性；和 | 是 | ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線 | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | ISO 7000 | 設備上使用的圖形符號 - 註冊符號
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
10.4. 物質
10.4.1. 器材的設計和生產
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料：
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 否 | N/A | N/A
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 否 | N/A | N/A
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質：
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認Regulation (EC) No 1272/2008的附件六表格3.1列出有害物質的分類與標籤：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；根據Regulation (EU) No 528/2012所述請確認Regulation (EC) No 1272/2008的表格3.2附錄2所列致癌物2類，和附錄6所列生殖毒性2類：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由
此類物質存在的理由應基於：
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 | 否 | N/A | N/A
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 62133-1 IEC 62133-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 否 | N/A | N/A
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | ISO 11135 ISO 11137-1 ISO 11137-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 | 否 | N/A | N/A
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11135 ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11135 ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 | 否 | N/A | N/A
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 否 | N/A | N/A
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 否 | N/A | N/A
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； | 否 | N/A | N/A
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； | 否 | N/A | N/A
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 | 否 | N/A | N/A
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； | 否 | N/A | N/A
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； | 否 | N/A | N/A
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 | 否 | N/A | N/A
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 | 否 | N/A | N/A
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 | 是 | ISO 14971 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-11 IEC 60601-2-10 IEC 62133-1 IEC 62133-2 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-11 IEC 60601-2-10 IEC 62311 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 是 | ISO 14971 IEC 62304 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 | 是 | ISO 14971 ISO/TS 10974 IEC 60601-1-2 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 否 | N/A | N/A
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便器材在使用後可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷器材和具有測量功能的器材，其設計和製造應基於適當的科學和技術方法，為預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 | 是 | ISO 13485 ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO/TS 10974 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 是 | ISO 14971 ISO/TS 10974 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的游離和/或非游離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 是 | ISO 14971 ISO/TS 10974 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的游離和/或非游離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 否 | N/A | N/A
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO/TS 10974 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
16.4. 遊離輻射
(a) 旨在發射游離輻射的器材，其設計和製造應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 否 | N/A | N/A
(b) 旨在發射游離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 否 | N/A | N/A
(c) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 否 | N/A | N/A
(d) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 否 | N/A | N/A
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62304 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， | 是 | ISO 14971 IEC 60529 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-11 IEC 60601-2-10 IEC 62133-1 IEC 62133-2 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， | 是 | ISO 14971 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 所使用的材料老化， | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 11070 ISO 14708-1 ISO 14708-3 ISO 80369-6 IEC 60529 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 器材產生的過熱， | 是 | ISO 14971 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 測量或控制機制準確度降低。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-17 ISO 10993-18 ISO 10993-23 ISO/TS 10974 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 能源的可靠性。 | 是 | ISO 14971 IEC 62133-1 IEC 62133-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 是 | ISO 14971 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 | 否 | N/A | N/A
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-11 IEC 60601-2-10 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 62366-1 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 | 否 | N/A | N/A
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 60601-1-11 IEC 60601-2-10 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 是 | ISO 14971 IEC 62311 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 | 否 | N/A | N/A
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 | 否 | N/A | N/A
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； | 否 | N/A | N/A
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 是 | ISO 11135 ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 否 | N/A | N/A
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(c) 滅菌方法， | 是 | ISO 11135 ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(e) 器材說明， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(h) 製造月份和年份， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(e) 器材的性能特徵； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； | 是 | IEC 62304 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 否 | N/A | N/A
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 否 | N/A | N/A
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 否 | N/A | N/A
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 否 | N/A | N/A
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 否 | N/A | N/A
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 否 | N/A | N/A
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 否 | N/A | N/A
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 是 | ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 是 | ISO/TS 10974 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62311 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 是 | ISO/TS 10974 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 62311 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | ISO 14971 IEC 62311 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 IEC 62311 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 否 | N/A | N/A
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 否 | N/A | N/A
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 否 | N/A | N/A
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
— 物理危害，例如尖銳物。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 | 是 | IEC 62304 ISO 15223-1 ISO 20417 ISO 7000 | J020101 - 深層腦部刺激 (DBS) 植入式神經刺激器 J020102 - 深層腦部刺激 (DBS) 導線 J020201 - 射頻植入式脊椎神經刺激器 J020202 - 完全植入式脊髓神經刺激器 J020203 - 脊髓神經刺激導線 J020301 - 抗藥性癲癇非手術治療植入式神經刺激器 J020302 - 迷走神經刺激導線 J020401 - 膀胱失禁神經刺激器 J020402 - 腸失禁神經刺激器 J020403 - 骶骨神經刺激導線 J0206 - 膈神經植入式神經刺激器 J020701 - 神經刺激器程式 J020801 - 下食道括約肌植入式神經刺激器 J020802 - 胃植入式肥胖治療神經刺激器 J020803 - 胃植入式噁心治療神經刺激器 J020804 - 胃神經刺激導線 J0209 - 頸動脈竇植入式神經刺激器和導線 J0210 - 週邊神經植入式神經刺激器和疼痛治療導線 J0211 - 睡眠呼吸中止症治療植入式神經刺激器和導線

## P09
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 醫療器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱 | 風險等級
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | P090103 - 關節肩盂部件
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | P090104 - 人工肩關節肱骨部件
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | P090203 - 人工肘關節肱骨部件
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 10993-3 | 醫療器材生物相容性試驗 第 3 部分：遺傳毒性、致癌性和生殖毒性測試 | P090204 - 人工肘關節橈骨部件
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 10993-5 | 醫療器材生物相容性試驗 第 5 部分：體外細胞毒性測試 | P090205 - 人工肘關節尺骨部件
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 10993-6 | 醫療器材生物相容性試驗 第 6 部分：植入後局部效應測試 | P090303 - 人工腕式腕骨部件
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 10993-10 | 醫療器材生物相容性試驗 第 10 部分：皮膚致敏測試 | P090304 - 人工腕式橈尺部件
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 10993-11 | 醫療器材生物相容性試驗 第 11 部分：系統毒性測試 | P090305 - 人工全腕
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 10993-12 | 醫療器材生物相容性試驗 第 12 部分：樣品製備及參考材料 | P090403 - 人工手指間關節部件
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 10993-18 | 醫療器材生物相容性試驗 第 18 部分：風險管理過程中對醫療器材材料的化學特性 | P090404 - 人工拇指腕掌關節部件
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | ISO 17664-1 | 醫療保健產品加工－醫療器材製造商應提供的醫療器材加工的資訊 第 1 部分：關鍵和半關鍵醫療器材 | P090506 - 附移動插入的人工踝關節
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 21535 | 非主動式手術植入物 — 關節置換植入物 — 髖關節置換植入物的特定要求 | P09057 - 附固定插入的人工踝關節
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 5832-1 | 手術植入物 — 金屬材料 第 1 部分：鍛造不銹鋼 | P09058 - 人工踝關節墊片
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 5832-2 | 手術植入物 — 金屬材料 第 2 部分：非合金鈦 | P090603 - 人工足指間關節部件
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 5832-3 | 手術植入物 — 金屬材料 第 3 部分：鍛造鈦6-鋁4-釩合金 | P090604 - 人工蹠趾關節部件
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | ISO 5832-9 | 手術植入物 — 金屬材料 第 9 部分：鍛造高氮不鏽鋼 | P090605 - 足部矯形
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 6475 | 手術植入物 — 具有不對稱螺紋和球形底面的金屬接骨螺絲 — 機械要求和試驗方法 | P090701 - 脊椎融合系統
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 7206-4 | 部分和全髖關節假體 第 4 部分：帶柄股骨部件的耐久性測試和性能要求 | P090702 - 椎間盤置換系統
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 7206-6 | 部分和全髖關節假體 第 6 部分：帶柄股骨部件頸部區域的耐久性測試和性能要求 | P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材 | P090803 - 人工髖關節髖臼元件
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 11137-1 | 醫療保健產品滅菌－輻照 第 1 部分：醫療器材滅菌過程的制定、確認、和常規控制的要求 | P090804 - 人工髖關節股骨部件
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | ISO 11137-2 | 醫療保健產品滅菌－輻照 第 2 部分：建立滅菌劑量 | P090805 - 人工髖關節墊片
|  |  |  | ISO 11137-3 | 醫療保健產品滅菌－輻照 第 1 部分：開發、確認、和常規控制的劑量測量指南 | P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | ISO 11737-1 | 醫療保健產品滅菌 — 微生物學方法 第 1 部分：產品上微生物種群的測定 | P090904 - 單髁人工膝關節
10. 化學、物理和生物學特性 |  |  |  | ISO 11737-2 | 醫療保健產品滅菌 — 微生物學方法 第 2 部分：在滅菌過程的定義、驗證和維護中進行的無菌測試 | P090905 - 膝關節再置換
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意： |  |  |  | ISO 17665 | 醫療保健產品滅菌－濕熱－醫療器材滅菌製程的開發、驗證及常規控制要求 | P090906 - 用於大面積切除的膝關節
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 11607-1 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 1 部分：材料、無菌屏障系統和包裝系統的要求 | P090907 - 髕骨股骨關節
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 11607-2 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 2 部分：成型、密封和組裝製程的驗證要求 | P090908 - 人工膝關節墊片
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊 | P0910 - 人工韌帶
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 |  |  | P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  |  |  | P091202 - 骨固定釘
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 |  |  | P091203 - 骨固定鋼絲
(g) 表面特性；和 | 是 | ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 |  |  | P091204 - 外部骨固定系統
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  |  |  | P091205 - 骨固定板
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 |  |  | P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 |  |  | P091301 - 單次骨科植入物鉸刀
10.4. 物質 | [5 empty] | P091302 - 單次骨科植入物刀片
10.4.1. 器材的設計和生產 | [5 empty] | P091303 - 單次骨科植入骨鑽
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料： | [5 empty] | P091304 - 單次顱骨鑽頭
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 是 | ISO 14971 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸 |  |  | P091305 - 單次骨鋸
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 否 | N/A | N/A
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 否 | N/A | N/A
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質：
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認Regulation (EC) No 1272/2008的附件六表格3.1列出有害物質的分類與標籤：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；根據Regulation (EU) No 528/2012所述請確認Regulation (EC) No 1272/2008的表格3.2附錄2所列致癌物2類，和附錄6所列生殖毒性2類：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由
此類物質存在的理由應基於：
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 | 否 | N/A | N/A
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 否 | N/A | N/A
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 ISO 11737-1 ISO 11737-2 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 ISO 11737-1 ISO 11737-2 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11137-3 ISO 17665 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 | 否 | N/A | N/A
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11137-3 ISO 11737-1 ISO 11737-2 ISO 17665 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11137-3 ISO 11737-1 ISO 11737-2 ISO 17665 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 否 | N/A | N/A
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 否 | N/A | N/A
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； | 否 | N/A | N/A
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； | 否 | N/A | N/A
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 | 否 | N/A | N/A
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； | 否 | N/A | N/A
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； | 否 | N/A | N/A
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 | 否 | N/A | N/A
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 | 否 | N/A | N/A
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 | 否 | N/A | N/A
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 否 | N/A | N/A
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 否 | N/A | N/A
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便器材在使用後可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷器材和具有測量功能的器材，其設計和製造應基於適當的科學和技術方法，為預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 否 | N/A | N/A
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 否 | N/A | N/A
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的游離和/或非游離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 否 | N/A | N/A
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的游離和/或非游離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 否 | N/A | N/A
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 否 | N/A | N/A
16.4. 遊離輻射
(a) 旨在發射游離輻射的器材，其設計和製造應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 否 | N/A | N/A
(b) 旨在發射游離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 否 | N/A | N/A
(c) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 否 | N/A | N/A
(d) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 否 | N/A | N/A
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 否 | N/A | N/A
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 否 | N/A | N/A
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 | 否 | N/A | N/A
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 否 | N/A | N/A
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 否 | N/A | N/A
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 否 | N/A | N/A
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 否 | N/A | N/A
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 否 | N/A | N/A
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 否 | N/A | N/A
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 否 | N/A | N/A
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 所使用的材料老化， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 器材產生的過熱， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 測量或控制機制準確度降低。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 10993-18 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
— 能源的可靠性。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 是 | ISO 13485 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 | 否 | N/A | N/A
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 ISO 17664-1 ISO 21535 ISO 5832-1 ISO 5832-2 ISO 5832-3 ISO 5832-9 ISO 6475 ISO 7206-4 ISO 7206-6 IEC 62366-1 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 否 | N/A | N/A
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 否 | N/A | N/A
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 否 | N/A | N/A
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 | 否 | N/A | N/A
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 | 否 | N/A | N/A
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； | 否 | N/A | N/A
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 是 | ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11137-3 ISO 17665 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 否 | N/A | N/A
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 否 | N/A | N/A
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(c) 滅菌方法， | 是 | ISO 11137-1 ISO 11137-2 ISO 11137-3 ISO 17665 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(e) 器材說明， | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(h) 製造月份和年份， | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(e) 器材的性能特徵； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 否 | N/A | N/A
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 否 | N/A | N/A
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 否 | N/A | N/A
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 否 | N/A | N/A
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 否 | N/A | N/A
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 否 | N/A | N/A
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 否 | N/A | N/A
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 否 | N/A | N/A
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 是 | ISO 14971 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 否 | N/A | N/A
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 否 | N/A | N/A
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 否 | N/A | N/A
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 否 | N/A | N/A
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 否 | N/A | N/A
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
— 物理危害，例如尖銳物。 | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | ISO 14971 ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 是 | ISO 20417 | P090103 - 關節肩盂部件 P090104 - 人工肩關節肱骨部件 P090203 - 人工肘關節肱骨部件 P090204 - 人工肘關節橈骨部件 P090205 - 人工肘關節尺骨部件 P090303 - 人工腕式腕骨部件 P090304 - 人工腕式橈尺部件 P090305 - 人工全腕 P090403 - 人工手指間關節部件 P090404 - 人工拇指腕掌關節部件 P090506 - 附移動插入的人工踝關節 P09057 - 附固定插入的人工踝關節 P09058 - 人工踝關節墊片 P090603 - 人工足指間關節部件 P090604 - 人工蹠趾關節部件 P090605 - 足部矯形 P090701 - 脊椎融合系統 P090702 - 椎間盤置換系統 P090703 - 植入式脊椎穩定和固定系統 P090803 - 人工髖關節髖臼元件 P090804 - 人工髖關節股骨部件 P090805 - 人工髖關節墊片 P090903 - 雙踝人工初始植入式膝關節 P090904 - 單髁人工膝關節 P090905 - 膝關節再置換 P090906 - 用於大面積切除的膝關節 P090907 - 髕骨股骨關節 P090908 - 人工膝關節墊片 P0910 - 人工韌帶 P091201 - 鋼板固定骨釘和錨釘 P091202 - 骨固定釘 P091203 - 骨固定鋼絲 P091204 - 外部骨固定系統 P091205 - 骨固定板 P091206 - 骨固定螺絲、肌腱和韌帶合成螺絲 P091301 - 單次骨科植入物鉸刀 P091302 - 單次骨科植入物刀片 P091303 - 單次骨科植入骨鑽 P091304 - 單次顱骨鑽頭 P091305 - 單次骨鋸
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明

## W02
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 醫療器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 EN 13612 ISO 20916 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62366-1 IEC 62479 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | W020101 - 生化儀器
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | w020102 - 免疫化學儀器
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | EN 13532 | 體外診斷醫療器材自我檢測一般要求 | w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | EN 13612 | 體外診斷醫療器材性能評估 | w020105 - 電泳/色譜儀器
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | ISO 20916 | 體外診斷醫療器材 — 使用人體樣本進行臨床性能研究 — 良好研究實踐 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 60601-1 | 醫療器材電氣設備 - 第 1 部分：基本安全和基本性能的一般要求 | w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 60601-1-2 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-2 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：電磁干擾 - 要求和測試 | w020201 - 細胞計數
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 61000-4-2 | 電磁相容性 (EMC) - 第 4-2 部分：測試與測量技術 - 靜電放電抗擾性 | w020202 - 止血
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 61000-4-3 | 電磁相容性 (EMC) - 第 4-3 部分：測試與測量技術 - 輻射、射頻、電磁場抗擾度測試 | w020203 - 血型儀器
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | IEC 61000-4-6 | 電磁相容性 (EMC) - 第 4-6 部分：測試和測量技術 - 不受射頻場引起的傳導幹擾的影響 | w020204 - 流式細胞儀器
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 61000-4-8 | 電磁相容性 (EMC) - 第 4-8 部分：測試和測量技術 - 工頻磁場抗擾度測試 | w020205 - 組織學/細胞學
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 61010-1 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 - 第1 部分：一般要求 | w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 61010-2-101 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 - 第 2-101 部分：體外診斷 (IVD) 醫療設備的特殊要求 | w020301 - 微生物感受性/鑑定
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 61326-1 | 測量、控制和實驗室用電氣設備 - EMC 要求 - 第 1 部分：一般要求 | w020302 - 血液培養與分枝桿菌
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | IEC 61326-2-6 | 測量、控制和實驗室用電氣設備 - EMC 需求 - 第 2-6 部分：特殊要求 - 體外診斷 (IVD) 醫療設備 | w020303 - 質譜系統
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 62304 | 醫療器材軟體 — 軟體生命週期流程 | w020304 - 微生物革蘭氏染色
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材 | w020305 - 平板劃線
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 EN 13612 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 62479 | 評估低功率電子和電氣設備是否符合與人體暴露於電磁場（10 MHz 至 300 GHz）相關的基本限制 | w020306 - 尿液篩檢系統
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 EN 13532 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 63000 | 電氣電子產品有害物質限制評估技術文件 | w0204 - 傳染性免疫學儀器
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | IEC 81001-5-1 | 健康軟體和健康 IT 系統的安全性、有效性和安全性 第 5-1 部分：安全性 — 產品生命週期的活動 | w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列
|  |  |  | ISO 11137-1 | 醫療保健產品滅菌－輻照 第 1 部分：醫療器材滅菌過程的制定、確認、和常規控制的要求 | w020502 - 微陣列儀器
|  |  |  | ISO 11135 | 醫療保健產品滅菌 — 環氧乙烷 — 醫療器材滅菌過程的開發、驗證和常規控制的要求 | w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
第二章 — 有關性能、設計和製造的要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關器材 | ISO 11607-1 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 1 部分：材料、無菌屏障系統和包裝系統的要求 | w020601 - 機器人樣品處理系統
9. 性能特性 |  |  |  | ISO 11607-2 | 最終滅菌醫療器材的包裝 第 2 部分：成型、密封和組裝製程的驗證要求 | w020602 - 分析後樣品歸檔系統
9.1. 器材的設計和製造方式應確保適用於製造商規定的 第 2 條 第 (2) 點所述的目的，具備預期達到的性能，同時考慮到普遍公認的現有技術水平。產品應達到製造商宣稱的性能，特別是在適用的情況下： |  |  |  | ISO 18113-1 | 體外診斷醫療器材 — 製造商提供的資訊（標籤） 第 1 部分：術語、定義和一般要求 | w020701 - 秤
(a) 分析性能，例如：分析靈敏度、分析特異性、真實性（偏差）、精密度（重複性和再現性）、準確度（真實性和精密度）、檢測和定量限、測量範圍、線性度、判斷值，包括確定標本採集和處理的適用標準，並控制已知的相關內源性和外源性幹擾、交叉反應；和 | 是 | EN 13532 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊 | w020702 - 低溫/冷凍
(b) 臨床表現，例如：正常人群和受影響人群的診斷敏感度、診斷特異性、陽性預測值、陰性預測值、相似度、預期值。 | 是 | EN 13532 EN 13612 ISO 20916 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 |  |  | w020703 - 生物罩和櫃
9.2. 應按照製造商的宣稱，在器材的使用壽命期間保持性能特性。 | 是 | EN 13532 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器 |  |  | w020704 - 搖勻器和均質器
9.3. 如果器材的性能取決於校準品和/或品管材料的使用，則應透過適當的參考測量程序，和/或更高計量等級的適當參考材料，來確保校準品和/或品管材料數值的計量溯源性。如果可行，應確保校準品和品管材料數值的計量，可追溯性符合認證參考物質或參考測量程序。 | 是 | EN 13612 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
9.4. 應專門檢查器材的特性和性能，是否在正常條件下用於預期用途時，可能受到影響：
(a) 對於自我檢測裝置，由非專業人員所獲得的性能； | 是 | EN 13532 EN 13612 ISO 20916 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(b) 對於定點照護檢測的器材，在相關環境中獲得的性能（例如患者家中、急診中心、救護車）。 | 是 | EN 13532 EN 13612 ISO 20916 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
10. 化學、物理和生物學特性
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。 | 是 | EN 13532 EN 13612 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62366-1 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
考慮到器材的預期用途，應特別注意由於所用材料與待檢測的樣本、分析物、或標記物（如生物組織、細胞、體液和微生物）之間的物理和/或化學不相容性，而損害分析性能的可能性。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
10.3. 器材的設計和製造方式，應將可能釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）造成的風險，降低到合理可行的最低水平。根據歐洲議會和理事會法規(EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，應特別注意致癌、致突變或生殖毒性 (‘CMR’) 的物質，並具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據顯示可能對人類健康產生嚴重影響，並根據歐洲議會和理事會法規(EC) 第1907/2006 號 第 59 條所載程序進行鑑定。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 IEC 63000 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
10.4. 器材的設計和製造，應盡可能減少物質意外進入器材所造成的風險，同時考慮器材及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 EN 13532 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 EN 13612 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(b) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(c) 防止器材在使用過程中受到微生物污染，如果是樣本容器時，防止樣本造成污染的風險。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
11.2. 標記為無菌或具有特定微生物狀態的器材設計、製造和包裝，應確保其無菌狀態或微生物狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下保持，直到在使用時打開包裝為止，除非保持無菌狀態或微生物狀態的包裝遭損壞。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020202 - 止血 w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色
11.3. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11137-1 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 | w020202 - 止血 w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌
11.4. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 11137-1 ISO 11135 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
11.5. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商指示的滅菌方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
11.6. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
12. 包含生物來源材料的器材
如果器材包含動物、人類或微生物來源的組織、細胞和物質，則來源的選擇、此類來源的組織、細胞和物質的加工、保存、測試和處理以及控製程序，應保護使用者或其他人的安全性。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
特別是，在製造過程中，透過實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決微生物和其他傳染媒介的安全問題。如果微生物和其他傳播因子的活性，對於器材的預期用途是不可或缺的，或者當這種消除或滅活過程會損害設備的性能時，則該條不適用於某些器材。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
13. 器材構造及其與環境之間的相互作用
13.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。 | 是 | ISO 14971 IEC 62479 IEC 63000 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
13.2. 應採用適當方式設計和製造器材，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 EN 13532 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62366-1 IEC 62479 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(d) 與軟體和IT環境間的可能負相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 是 | ISO 14971 IEC 62304 IEC 81001-5-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 EN 13532 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(f) 樣本非正確識別的風險，以及由於以下原因，例如：樣本容器上的顏色和/或數字和/或字元編碼混淆，與器材一起使用的可拆卸部件和/或附件以進行預期測試或測定，而導致錯誤結果的風險； | 是 | ISO 14971 EN 13532 EN 13612 ISO 20916 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(g) 與其他器材發生任何可預見的干擾的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62479 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
13.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
13.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 EN 13532 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
13.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 EN 13532 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
13.6. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試程式和措施，以便其器材在使用后可以安全處置。此類程式應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
13.7. 測量、監控或顯示標示（包括顏色變化和其他視覺指示器），應根據人體工學原理設計和製造，並考慮設備的預期目的、使用者和預期使用的環境條件。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
14. 具有測量功能的器材
14.1. 具有初步分析測量功能的器材，其設計和製造應根據 附件一 第 9.1條 第 (a) 點提供適當的分析性能，並考慮設備的預期用途。 | 是 | EN 13532 EN 13612 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
14.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 | 是 | ISO 14971 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
15. 輻射防護
15.1. 設備的設計、製造和包裝方式應盡可能減少使用者或其他人對輻射（有意的、無意的、雜散的或分散的）的暴露，並以符合預期目的的方式，同時不限制用於診斷目的的適當指定水準的應用。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62479 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
15.2. 當器材預期發射有害或潛在危險的電離和/或非電離輻射時，應盡可能：
(a) 設計和製造的方式，應確保所發射輻射的特性和能量可以控制和/或調整；和 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62479 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
(b) 配備針對此類輻射的視覺顯示器和/或聲音警告。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
15.3. 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 是 | ISO 14971 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 IEC 62479 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
16. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
16.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 IEC 81001-5-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
16.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 IEC 81001-5-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
16.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
16.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 IEC 81001-5-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
17. 連接或配備能源的設備
17.1. 對於連接或配備能源的器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
17.2. 病患安全性取決內部電源的器材，應配備確定電源狀態的裝置，並在電源容量處於臨界值時，發出適當的警告或指示。如有必要，應在電源變為臨界值之前，發出此類警告或指示。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 IEC 62304 IEC 81001-5-1 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
17.3. 器材的設計和製造，應盡可能減少產生電磁幹擾的風險，電磁幹擾可能會損害相關器材，或預期環境中其他器材或設備的運作。 | 是 | ISO 14971 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
17.4. 器材的設計和製造方式，應能提供一定程度的抗電磁幹擾能力，使其按照預期運作。 | 是 | ISO 14971 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61326-1 IEC 61326-2-6 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
17.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能避免器材在正常使用期間、和出現單一故障情況下，對使用者或其他人員造成意外觸電的風險，前提是器材按照製造商的指示正確進行安裝和維護。 | 是 | ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
18. 防止機械和熱風險
18.1. 器材的設計和製造方式，應能保護使用者和其他人員免受機械相關風險。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
18.2. 器材在可預見的操作條件下應足夠穩定。它們應適合承受預期工作環境固有的壓力，並在器材的預期使用壽命期間保持承受力，並遵守製造商指示的任何檢查和維護要求。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
18.3. 如果由於活動部件的存在風險、分離或脫離、或物質洩漏而造成風險，則應採取適當的保護措施。 | 是 | ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
為器材提供保護的任何防護裝置或其他工具，尤其是針對活動部件的保護，應穩固安全的，並且不得乾擾正常操作，或限制製造商預期的日常維護。 | 是 | ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
18.4. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
18.5. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
18.6. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
18.7. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 IEC 62366-1 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
18.8. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 IEC 61010-1 IEC 61010-2-101 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
19. 防範用於自我測試或定點照護檢測的器材所帶來的風險
19.1. 用於自我測試或定點照護檢驗的器材，其設計和製造方式應考慮到目標使用者可用的技能和手段，它們能夠適當地實現其預期目的，並且在預期使用者的技術和環境中，可以合理預期的變化所產生的影響。製造商提供的資訊和說明，應易於預期使用者理解和應用，以便正確解釋器材提供的結果，並避免誤導性資訊。在定點照護檢測的情況下，製造商提供的資訊和說明應明確使用者所需的培訓、資格和/或經驗程度。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 EN 13612 ISO 20916 IEC 62366-1 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
19.2. 用於自我測試或定點照護檢驗的器材，其設計和製造方式應符合以下要求：
(a) 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊；和 | 是 | ISO 14971 EN 13532 EN 13612 ISO 20916 IEC 62366-1 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
(b) 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 EN 13612 ISO 20916 IEC 62366-1 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
19.3. 在可行的情況下，用於自我測試和定點照護檢驗的設備應包括一個程序，透過該程序，預期使用者可以：
(a) 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 是 | ISO 14971 EN 13532 IEC 62366-1 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
(b) 若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 IEC 62366-1 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
20. 標籤和使用說明書
20.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | EN 13532 IEC 62366-1 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上。如果每個器材單獨的完整標籤不可行，則應在多個器材的包裝上列出該資訊。 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別或條碼。 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(d) 使用說明書應與器材一起提供。然而，在正當合理和特殊情況下，如果器材可以在無任何此類使用說明的情況下，安全地並且按照製造商的預期使用，則不可無需使用說明書或可以簡縮。 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，用於自我測試或定點照護檢驗的器材除外，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 當器材僅用於專業用途時，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書，除非器材用於定點照護檢驗測試。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(i) 如果器械含有可能被視為危險的物質或混合物，請考慮其成分的性質和數量以及存在的形式，相關危險圖形和法規(EC) 第 1272/2008 號的標籤要求適用。 如果器材本身或其標籤上沒有足夠的空間放置所有訊息，則相關的危險圖形應在標籤上放置，並且法規要求的其他資訊應在說明書中給出。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(j) 應適用法規 (EC) 第 1907/2006 號 規定的安全資料表，除非所有相關資訊已在使用說明書提供。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
20.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(e) 表明該器材是體外診斷醫療器材，或者如果器材是“性能研究用器材”，則應相應註明； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(f) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(g) 根據第 24 條 及 附件六第 C 部分所述的 UDI； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(h) 明確指出安全使用該器材而不降低性能的時間限制，至少以年份和月份及相關日的順序表示； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(i) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(j) 在相關的情況下，標註以重量或體積、數量或其任意組合表示的內容物淨含量、或準確反映包裝內容物的其他術語； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(k) 指示任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(l) 在適當的情況下，註明器材的無菌狀態和滅菌方法，或註明任何特殊微生物狀態或清潔狀態的聲明； | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(n) 若未依照第 20.1 條 第 (f) 點以紙本形式提供使用說明書，請提及其可訪問性（或可用性），以及可查閱的網站地址（如適用）； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(o) 適用時，任何特定的操作說明； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(p) 如果器材僅供一次性使用，請註明此事實。製造商對一次性使用的說明應在整個歐盟內保持一致； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(q) 如果器材用於自我測試或定點照護測試，則註明這一事實； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(r) 如果快速測定不適用於自我測試或定點照護測試，則明確排除此情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(s) 如果器材套組包括作為單獨器材提供的試劑和物品時，則每一個器材應符合本節中包含的標籤要求和本法規的要求； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(t) 如果適用的話，應按批次對器材和單獨組件進行標識，以便採取適當的措施來檢測器材和可拆卸組件，造成的任何潛在風險。在可行和適當的情況下，資訊應列在器材本身和/或銷售包裝上； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(u) 自我檢測的器材，標籤應包含以下內容：
(i) 進行測試所需的樣本類型（例如血液、尿液或唾液）； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
(ii) 需要額外的材料才能使測試正常運作； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
(iii) 聯絡方式以獲得進一步的建議和協助。 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
自我檢測產品的名稱，不得反映製造商規定以外的預期用途。 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗
20.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(c) 滅菌方法， | 是 | EN 13532 ISO 11137-1 ISO 11135 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(e) 器材說明， | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(h) 製造月份和年份， | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(i) 明確指示安全使用該器材的時間限制，至少以年和月以及相關日的順序表示， | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
20.4. 使用說明中的資訊
20.4.1. 使用說明應包含以下所有細節：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(b) 使用者唯一識別器材的嚴格必要資訊； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(c) 該器材的預期用途：
(i) 需檢測和/或測量什麼； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ii) 其功能（例如篩檢、監測、診斷或輔助診斷、預後、預測、伴隨診斷）； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(iii) 旨在在以下情況提供的具體資訊：
— 生理或病理狀態； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
— 先天性身體或精神缺陷； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 易患某種健康狀況或疾病； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 確定與潛在接受者的安全性和相容性； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 治療反應或反應的預測； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 治療措施的定義或監測； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(iv) 是否自動化； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(v) 無論是定性、半定量或定量； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(vi) 所需樣本的類型； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(vii) 適用的測試人群；和 | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(viii) 對於伴隨診斷，是伴隨測試的相關醫藥產品的國際非專有名稱 (INN)。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(d) 表明該器材是體外診斷醫療器材，或者如果器材是“性能研究用器材”，則應相應註明； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(e) 適當的預期使用者（例如自我測試、定點照護檢驗和實驗室專業用途、醫療保健專業人員）； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(f) 測試原理； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(g) 校正品和控制品的描述、及其使用的任何限制（例如：僅適用於專用儀器）； | 否 | N/A | N/A
(h) 試劑的描述及其使用的任何限制（例如：僅適用於專用儀器）以及試劑組成成分的性質和數量、試劑或試劑盒的活性成分或濃度劃分，並在適當情況下聲明該器材含有可能影響測量的其他成分； | 否 | N/A | N/A
(i) 提供材料清單，及需要但未提供的特殊材料清單； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(j) 對於設計用於與其他器材和/或一般裝置結合使用、或與其他安裝、或連接的器材：
— 識別此類器材或設備的信息，以獲得經過驗證的安全組合，包括關鍵性能特徵，和/或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 有關器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(k) 任何適用的特殊儲存（例如：溫度、光線、濕度等）和/或處理條件的說明； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(l) 使用中穩定性，可能包括儲存條件和容器第一次開封後的有效期，以及相關工作溶液的儲存條件和穩定性； | 是 | EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(m) 若器材以無菌形式提供，則說明其無菌狀態、滅菌方法、及無菌包裝在使用前損壞時的說明； | 是 | EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | w020205 - 組織學/細胞學 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線
(n) 允許使用者了解有關器材的任何警告、預防措施、應採取的措施、以及使用限制的資訊。此資訊應酌情涵蓋：
(i) 當器材發生故障或外觀變化可能影響性能時，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ii) 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件，例如：磁場、外部電氣和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程序相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(iii) 針對在特定診斷調查、評估、治療或其他程序期間，合理可預見存在器材所造成的干擾風險，而進行的警告、預防措施和/或帶採取措施，例如：器材發出的電磁幹擾影響其他設備， | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(iv) 與器材中包含的材料有關的預防措施，若材料含有致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質、或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(v) 如果器材僅供一次性使用，請註明此事實。製造商對一次性使用的說明應在整個歐盟內保持一致， |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(vi) 如果該器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、淨化、包裝、以及經過驗證的重新滅菌方法（如果適用）。應提供資訊以確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化的跡像、或允許重複使用的最大次數； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 11607-1 ISO 11607-2 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(o) 與器材中包含的潛在傳染性材料，相關的任何警告和/或預防措施； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(p) 在相關情況下，對特殊設施的要求（例如無塵室環境）、或特殊培訓（例如輻射安全方面）、或預期使用者的特殊資格； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(q) 樣本採集、處理和製備的條件； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(r) 樣本在準備使用之前的任何預處理、或處理的詳細信息，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，以便器材按照製造商的預期使用； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(s) 驗證器材是否正確安裝，並準備好按照製造商的預期安全運行所需的信息，以及相關的：
— 預防性和定期性維護的性質和頻率細節，包括清潔和消毒； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
— 任何消耗性零件的識別，以及更換方法； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
— 有關任何必要校驗的信息，以確保器材在其預期使用壽命期間正常、安全地運作； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
— 減輕參與安裝、校驗或維修器材的人員所遇到的風險方法。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(t) 適用時，品質管控程序的建議； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(u) 分配給校準品和品管材料數值的計量追溯性，包括應用更高的參考材料和/或參考測量程序的識別，以及有關最大（自我允許）批次間變化的信息，並提供相關數字和測量單位； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(v) 化驗程序，包括結果的計算和解釋，以及在相關情形時是否應考慮任何驗證性測試；在適用情況下，使用說明應附有關批次差異的信息，並提供相關數字和測量單位； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(w) 分析性能特徵，例如分析敏感度、分析特異性、真實性（偏差）、精密度（重複性和再現性）、準確度（由真實性和精密度得出）、檢測極限和測量範圍， （控制已知的相關幹擾、交叉反應和方法限制）、測量範圍、線性以及有關使用者操作可用參考測量程序和材料的資訊； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(x) 本附件第 9.1 節定義的臨床表現特徵； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(y) 計算分析結果所依據的數學方法； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(z) 相關的臨床表現特徵，例如閾值、診斷敏感性和診斷特異性、陽性和陰性預測值； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(aa) 相關時，正常人群和受影響人群的參考區間； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ab) 有關可能影響器材性能的干擾物質或限制的資訊（例如高血脂或溶血的可視證據、樣本年齡）； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ac) 為便於安全處置器材、其配件以及與其一起使用的消耗品（如有），而應採取的警告或預防措施。此資訊應酌情涵蓋：
(i) 感染或微生物危害，例如：被人類潛在傳染性物質污染的消耗品； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ii) 環境危害，例如：釋放潛在危險輻射水平的電池或材料）； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(iii) 爆炸等物理危險。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ad) 製造商的名稱、註冊名稱、或註冊商標、及其可聯絡的註冊營業地點的地址和位置，以及電話號碼 和/或 傳真號碼 和/或 取得技術協助的網站地址； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ae) 使用說明書的發布日期，或者如已修訂，則最新版本使用說明書的發布日期和標識符，並明確指出所引入的修改； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(af) 告知使用者，任何涉及器材相關的嚴重不良事件，應報告給製造商以及使用者 和/或 患者所在成員國的主管機關； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ag) 如果器材套組包括可作為單獨器材使用的試劑和物品，則每個器材應符合本節中包含的使用說明要求和本法規的要求； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(ah) 對於包含電子可程式系統（包括軟體或本身是設備的軟體）的器材，有關硬體、IT 網路特性和IT 安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，這是按預期運行軟體所必需的。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 IEC 62304 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020303 - 質譜系統 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統
20.4.2.此外，用於自我檢測的器材使用說明書應符合以下所有原則：
(a) 應提供測試程序的詳細信息，包括任何試劑製備、樣本採集和/或製備以及如何進行測試並解釋結果的信息； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(b) 如果製造商提供的其他資訊足以使用者能夠使用該器材，並了解該器材產生的結果，則可以省略具體細節； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 器材的預期用途應提供足夠的信息，讓使用者能夠理解醫療背景，並允許預期使用者對結果做出正確的解釋； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(d) 結果應以目標使用者易於理解的方式表達和呈現； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(e) 應向使用者提供應採取的行動（在結果為陽性、陰性或不確定的情況下）、測試限制以及假陽性或假陰性結果的可能性資訊和建議。還應提供任何可能影響測試結果的因素的信息，如年齡、性別、月經、感染、運動、禁食、飲食或藥物； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(f) 所提供的資訊應包括明確指示使用者，在未諮詢適當的醫療保健專業人員之前，不應做出任何醫療相關決定的聲明、有關疾病影響和患病率的信息，以及適當情況下，對特定歐盟成員國其器材上市投放的地方，使用者可以獲得進一步的建議，例如國家求助專線、網站； | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器
(g) 對於用於監測已確診的疾病或狀況的自我檢測器材，資訊應明確患者只有在接受了適當的培訓後，才可採用治療。 | 是 | ISO 14971 EN 13532 ISO 18113-1 ISO 20417 | W020101 - 生化儀器 w020102 - 免疫化學儀器 w020103 - 整合/模組化生化/免疫化學儀器 w020104 - 血液氣體分析/電解質儀器 w020105 - 電泳/色譜儀器 w020106 - 化學/免疫化學快速測試 + 定點照護檢驗 w020107 - 尿液分析 - 實驗室分析儀 w020201 - 細胞計數 w020202 - 止血 w020203 - 血型儀器 w020204 - 流式細胞儀器 w020205 - 組織學/細胞學 w020206 - 快速檢測血液學/組織學/細胞學儀器 w020301 - 微生物感受性/鑑定 w020302 - 血液培養與分枝桿菌 w020303 - 質譜系統 w020304 - 微生物革蘭氏染色 w020305 - 平板劃線 w020306 - 尿液篩檢系統 w0204 - 傳染性免疫學儀器 w020501 - 核酸檢測儀器排除微陣列 w020502 - 微陣列儀器 w020503 - 核酸檢測儀器 - 快速和定點照護檢驗 w020601 - 機器人樣品處理系統 w020602 - 分析後樣品歸檔系統 w020701 - 秤 w020702 - 低溫/冷凍 w020703 - 生物罩和櫃 w020704 - 搖勻器和均質器

## Z11
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 醫療器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫療器材名稱
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-23 ISO/IEC 15444-1 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-3 IEC 60601-1-6 IEC 60601-2-1 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-33 IEC 60601-2-37 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC TS 60601-4-2 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 61217 IEC 61223-3-4 IEC 62083 IEC 62133-2 IEC 62274 IEC 62359 IEC 62366-1 IEC 62464-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | Z110101 - 直線加速器
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | Z110102 - 放射治療模擬儀器
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | Z110103 - 近接治療放射儀器
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 10993-5 | 醫療器材生物相容性試驗 第 5 部分：體外細胞毒性測試 | Z110104 - 放射治療計劃儀器
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | ISO 10993-10 | 醫療器材生物相容性試驗 第 10 部分：皮膚致敏測試 | Z110105 - 血管內放射治療儀器
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | ISO 10993-23 | 醫療器材生物相容性試驗 第 23 部分：刺激性測試 | Z110107 - 放射手術儀器
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | ISO/IEC 15444-1 | 資訊技術 - JPEG 2000影像編碼系統 第1部分：核心編碼系統 | Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-1 | 醫療器材電氣設備 - 第 1 部分：基本安全和基本性能的一般要求 | Z110109 - 核磁共振掃描儀器
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-1-2 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-2 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：電磁干擾 - 要求和測試 | Z110110 - 質子治療儀器
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-1-3 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-3 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：診斷 X 光設備的輻射防護 | Z110201 - 電腦伽瑪攝影
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | IEC 60601-1-6 | 醫療器材電氣設備 - 第 1-6 部分：基本安全和基 本性能的一般要求 - 附屬標準：可用性 | Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-1 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-1 部分：1 Mev-50 Mev範圍內電子加速器基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-8 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-8 部分：X 光治療設備運作電壓範圍為 10 kV 至 1 MV 基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110204 - 正子斷層掃描儀器
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-28 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-28 部分：用於醫療診斷的 X 射線管組件基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110205 - 放射性同位素掃描儀
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-33 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-33 部分：醫療診斷用磁振造影設備基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | IEC 60601-2-37 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-37 部分：超聲醫療診斷及監測設備基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-43 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-43 部分：用於介入手術的 X 射線設備基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110301 - 數位血管攝影系統
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-44 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-44 部分：電腦斷層掃描 X 射線設備基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110302 - 乳房攝影系統
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-3 IEC 60601-1-6 IEC 60601-2-1 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-33 IEC 60601-2-37 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC TS 60601-4-2 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 62133-2 IEC 62359 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-45 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-45 部分：乳房 X 射線攝影設備及立體定位器材基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-1 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-33 IEC 60601-2-37 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC 60825-1 IEC 60976 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-54 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-54 部分：放射線照相和射線透視的 X 射線設備 | Z110304 - 口腔內放射儀器
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 60601-2-63 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-63 部分：牙科口腔外 X 射線設備基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110305 - 放射儀器
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明 |  | IEC 60601-2-65 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-65 部分：牙科口腔內 X 射線設備基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT)
|  |  |  | IEC 60601-2-68 | 醫療器材電氣設備 - 第 2-68 部分：與電子加速器、粒子束治療設備、放射束治療設備，一起使用基於X光射線的影像引導放射治療設備，其基本安全和基本性能的特殊要求 | Z110307 - 無線控制器
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | IEC TS 60601-4-2 | 醫療器材電氣設備 - 第 4-2 部分：指導和解釋 - 電磁抗擾度：醫用電氣設備和醫用電氣系統的性能 | Z110310 - 傳統放射多功能系統
10. 化學、物理和生物學特性 |  |  |  | IEC 60825-1 | 雷射產品的安全性 - 第 1 部分：設備分類及要求 | Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意： |  |  |  | IEC 60976 | 醫療器材電氣設備 - 醫用電子加速器 - 功能性能特點 | Z110401 - 超音波掃描儀器
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-23 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 61217 | 放射治療設備 - 座標、運動和比例 | Z110402 - 超音波探頭
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-23 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 61223-3-4 | 醫學影像科的評估和常規檢測 - 第 3-4 部分：驗收測試 - 牙科 X 射線設備的成像性能 | Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 否 | N/A | N/A | IEC 62083 | 醫療器材電氣設備 - 放射治療計劃系統的安全要求 | Z110601 - 雷射成像掃描儀
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 IEC 61217 IEC 62083 IEC 62133-2 IEC 62274 IEC 62359 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 62133-2 | 含有鹼性或其他非酸性電解質的蓄電池和電池組 - 針對輕便應用的便攜式密封蓄電池以及由其製成電池的安全要求 - 第 2 部分：鋰系統 | Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； | 是 | IEC 61217 IEC 62083 IEC 62274 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110703 - X光片檢測器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 | IEC 62274 | 醫療器材電氣設備 - 放射治療記錄和驗證系統的安全性 | Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | IEC 61217 IEC 62083 IEC 62133-2 IEC 62274 IEC 62359 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 62304 | 醫療器材軟體 — 軟體生命週期流程 | Z110701 - 自動軟片裝載系統
(g) 表面特性；和 | 否 | N/A | N/A | IEC 62311 | 電子和電氣設備評估有關人體暴露限制在電磁場(0 Hz - 300 GHz) | Z110702 - 透照鏡
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 | 是 | IEC 61217 IEC 62083 IEC 62274 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110703 - X光片檢測器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 | IEC 62359 | 超聲波 - 聲場特性 - 與醫療診斷超聲波場相關的熱學和機械指標測定的試驗方法 | Z110703 - X光片檢測器
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-23 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材 | Z110703 - X光片播放器
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機 | IEC 62464-1 | 醫學影像磁振造影設備 - 第 1 部分：基本影像品質參數的測定 | Z110705 - 生物影像雷射成像儀
10.4. 物質 |  |  |  | IEC 82304-1 | 健康軟體 第1部分：產品安全一般要求 | Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器
10.4.1. 器材的設計和生產 |  |  |  | ISO 15223-1 | 醫療器材 — 與製造商提供的資訊一起使用的符號 第 1 部分：一般要求 | Z110707 - 處理器
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料： |  |  |  | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊 | Z119001 - 骨密度檢測系統
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 否 | N/A | N/A |  |  | Z119002 - 劑量計
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 否 | N/A | N/A |  |  | Z119003 - 生物影像攝影儀器
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 否 | N/A | N/A |  |  | Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質： | [5 empty] | Z119005 - 個人劑量計讀取器
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認Regulation (EC) No 1272/2008的附件六表格3.1列出有害物質的分類與標籤：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1 |  |  |  | Z119007 - 影像擷取模組
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；根據Regulation (EU) No 528/2012所述請確認Regulation (EC) No 1272/2008的表格3.2附錄2所列致癌物2類，和附錄6所列生殖毒性2類：https://publications.europa.eu/resource/cellar/6bf54b59-7673-461b-b8e1-f24c545cbd3c.0006.05/DOC_1 |  |  |  | Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由 | [5 empty] | Z119010 - 用於病患定位的雷射系統
此類物質存在的理由應基於： | [5 empty] | Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質 |  |  |  | Z119012 - 閉路電視系統
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質 |  |  |  | Z119013 - 熱影像儀
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質 |  |  |  | Z119014 - 生物影像錄影機
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的塑膠添加劑
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62083 IEC 62274 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 否 | N/A | N/A
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 否 | N/A | N/A
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-23 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-10 ISO 10993-23 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 | 否 | N/A | N/A
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 否 | N/A | N/A
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 否 | N/A | N/A
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 否 | N/A | N/A
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 否 | N/A | N/A
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 否 | N/A | N/A
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； | 否 | N/A | N/A
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； | 否 | N/A | N/A
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 | 否 | N/A | N/A
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； | 否 | N/A | N/A
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； | 否 | N/A | N/A
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 | 否 | N/A | N/A
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 | 否 | N/A | N/A
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 | 是 | ISO 14971 IEC 62311 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-3 IEC 60601-1-6 IEC 60601-2-1 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-33 IEC 60601-2-37 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC TS 60601-4-2 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 62133-2 IEC 62359 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110703 - X光片檢測器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-3 IEC 60601-1-6 IEC 60601-2-1 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-33 IEC 60601-2-37 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC TS 60601-4-2 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 62311 IEC 62359 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 是 | ISO 14971 ISO/IEC 15444-1 IEC 62304 IEC 82304-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-2 IEC TS 60601-4-2 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便器材在使用後可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷器材和具有測量功能的器材，其設計和製造應基於適當的科學和技術方法，為預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 | 是 | IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-1 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-33 IEC 60601-2-37 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 62464-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 | 是 | ISO 14971 IEC 62304 IEC 62311 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC TS 60601-4-2 IEC 62311 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC TS 60601-4-2 IEC 62083 IEC 62274 IEC 62311 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的游離和/或非游離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 61223-3-4 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的游離和/或非游離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 是 | ISO 14971 IEC 62083 IEC 62274 IEC 62311 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62083 IEC 62274 IEC 62311 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
16.4. 遊離輻射
(a) 旨在發射游離輻射的器材，其設計和製造應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 61223-3-4 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
(b) 旨在發射游離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 61223-3-4 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
(c) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 61223-3-4 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
(d) 如會發射游離輻射的器材預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC 60825-1 IEC 60976 IEC 61223-3-4 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 是 | ISO 14971 ISO/IEC 15444-1 IEC 62304 IEC 82304-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 是 | ISO 14971 ISO/IEC 15444-1 IEC 62304 IEC 82304-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 | 是 | ISO 14971 ISO/IEC 15444-1 IEC 62304 IEC 82304-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 是 | ISO 14971 ISO/IEC 15444-1 IEC 62304 IEC 82304-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 否 | N/A | N/A
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 否 | N/A | N/A
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 否 | N/A | N/A
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 否 | N/A | N/A
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 否 | N/A | N/A
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 否 | N/A | N/A
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， | 否 | N/A | N/A
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 | 否 | N/A | N/A
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， | 否 | N/A | N/A
— 所使用的材料老化， | 否 | N/A | N/A
— 器材產生的過熱， | 否 | N/A | N/A
— 測量或控制機制準確度降低。 | 否 | N/A | N/A
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 否 | N/A | N/A
— 能源的可靠性。 | 否 | N/A | N/A
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 否 | N/A | N/A
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 否 | N/A | N/A
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 61217 IEC 62359 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 61217 IEC 62083 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62083 IEC 62366-1 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-1 IEC 60601-2-8 IEC 60601-2-28 IEC 60601-2-33 IEC 60601-2-37 IEC 60601-2-43 IEC 60601-2-44 IEC 60601-2-45 IEC 60601-2-54 IEC 60601-2-63 IEC 60601-2-65 IEC 60601-2-68 IEC TS 60601-4-2 IEC 60825-1 IEC 60976 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 | 是 | ISO 14971 IEC 61217 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC TS 60601-4-2 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 否 | N/A | N/A
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 否 | N/A | N/A
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 否 | N/A | N/A
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 | 否 | N/A | N/A
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 | 否 | N/A | N/A
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； | 否 | N/A | N/A
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 否 | N/A | N/A
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 否 | N/A | N/A
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 否 | N/A | N/A
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 否 | N/A | N/A
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 否 | N/A | N/A
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 否 | N/A | N/A
(c) 滅菌方法， | 否 | N/A | N/A
(d) 製造商的名稱和地址， | 否 | N/A | N/A
(e) 器材說明， | 否 | N/A | N/A
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 否 | N/A | N/A
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 否 | N/A | N/A
(h) 製造月份和年份， | 否 | N/A | N/A
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 否 | N/A | N/A
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 否 | N/A | N/A
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(e) 器材的性能特徵； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； | 是 | ISO/IEC 15444-1 IEC 62304 IEC 82304-1 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 否 | N/A | N/A
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 否 | N/A | N/A
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 否 | N/A | N/A
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC TS 60601-4-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC TS 60601-4-2 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | ISO 14971 IEC 62311 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 是 | ISO 14971 IEC 62311 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 否 | N/A | N/A
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 否 | N/A | N/A
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材使用的材質
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 否 | N/A | N/A
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； | 是 | IEC 62304 IEC 62311 IEC 62359 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統
— 物理危害，例如尖銳物。 | 否 | N/A | N/A
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 否 | N/A | N/A
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 | 是 | ISO/IEC 15444-1 IEC 62304 IEC 82304-1 ISO 15223-1 ISO 20417 | Z110101 - 直線加速器 Z110102 - 放射治療模擬儀器 Z110103 - 近接治療放射儀器 Z110104 - 放射治療計劃儀器 Z110105 - 血管內放射治療儀器 Z110107 - 放射手術儀器 Z110108 - 螺旋式斷層治療儀器 Z110109 - 核磁共振掃描儀器 Z110110 - 質子治療儀器 Z110201 - 電腦伽瑪攝影 Z110201 - 綜合電腦斷層掃描/伽瑪攝影系統 Z110203 - 綜合正子/電腦斷層掃描系統 Z110204 - 正子斷層掃描儀器 Z110205 - 放射性同位素掃描儀 Z110206 - 術中放射性同位素掃描儀 Z110207 - 綜合正子/核磁共振掃描系統 Z110301 - 數位血管攝影系統 Z110302 - 乳房攝影系統 Z110303 - 口腔全景和牙科放射儀器 Z110304 - 口腔內放射儀器 Z110305 - 放射儀器 Z110306 - 電腦斷層掃描儀器(CT) Z110307 - 無線控制器 Z110310 - 傳統放射多功能系統 Z110311 - 數位放射攝影(DR)系統 Z110401 - 超音波掃描儀器 Z110402 - 超音波探頭 Z110501 - 核磁共振放射(MR)系統 Z110601 - 雷射成像掃描儀 Z110602 - 數位電腦放射成像(CR)系統 Z110603 - 醫學影像存檔與通訊系統 Z110701 - 自動軟片裝載系統 Z110702 - 透照鏡 Z110703 - X光片檢測器 Z110703 - X光片播放器 Z110705 - 生物影像雷射成像儀 Z110706 - 視訊或數位生物影像播放器 Z110707 - 處理器 Z119001 - 骨密度檢測系統 Z119002 - 劑量計 Z119003 - 生物影像攝影儀器 Z119004 - 縮微膠捲影像讀取器 Z119005 - 個人劑量計讀取器 Z119007 - 影像擷取模組 Z119008 - 生物影像視覺化和/或診斷報告檢視監測器 Z119010 - 用於病患定位的雷射系統 Z119011 - 乳房生態攝影或立體定位放射系統 Z119012 - 閉路電視系統 Z119013 - 熱影像儀 Z119014 - 生物影像錄影機

## C01-動靜脈系統器材
附錄 I — 一般安全與性能要求 （GSPR） |  |  |  | 標準 | N/A | 相關器材
第一章 — 一般要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材 | 標準 | 名稱 | 醫材名稱 | 風險等級
1. 器材應達到其製造商預期的性能，其設計和製造方式應使其在正常使用條件下適合其預期目的。它們應安全有效，並且不會損害臨床狀況或患者的安全，或使用者或其他人（如適用）的安全和健康，前提是與它們的使用相關的任何風險在權衡時構成可接受的風險考慮到公認的現有技術水平，不利於患者，並且與高水平的健康和安全保護相容。 | 是 |  | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 13485 | 醫療器材 — 品質管理系統 | C010101 - 週邊靜脈導管
2. 本附錄中盡可能降低風險的要求指盡可能降低風險的同時不會對收益風險比產生不利影響。 | 是 |  | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 14971 | 醫療器材 — 醫療器材風險管理之應用 | C010102 - 週邊靜脈導管系統
3. 製造商應建立、實施、記錄和維護風險管理系統。 |  |  |  | ISO 10555-1 | 血管內導管 — 無菌及單次導管 第 1 部分：一般要求 | C010103 - 整合外圍靜脈器材
風險管理應理解為貫穿器材整個生命週期的持續迭代過程，需要定期系統更新。在進行風險管理時，製造商應： |  |  |  | ISO 10555-5 | 血管內導管 — 無菌及單次導管 第 5 部分：套針外周導管 | c010104 - 臍帶靜脈插管
(a) 建立並記錄各器材的風險管理計劃； | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 10993-1 | 醫療器材生物相容性試驗 第 1 部分：風險管理流程內的評估和測試 | c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路
(b) 識別和分析與各器械相關的已知和可預見的危險； | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 10993-3 | 醫療器材生物相容性試驗 第 3 部分：遺傳毒性、致癌性和生殖毒性測試 | c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式
(c) 估計和評估與預期使用相關的，以及在使用期間可合理預見的誤用發生的風險； | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 10993-4 | 醫療器材生物相容性試驗 第 4 部分：血液交互作用測試（血液相容性） | c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式
(d) 依第4節的要求消除或控制 (c) 點所述的這些風險； | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 10993-5 | 醫療器材生物相容性試驗 第 5 部分：體外細胞毒性測試 | c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統
(e) 評估來自生產階段的信息，特別是來自上市後監測系統的信息對危害及其發生頻率、對其相關風險的估計以及對總體風險、效益風險比的影響和風險可接受性；和 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 10993-6 | 醫療器材生物相容性試驗 第 6 部分：植入後局部效應測試 | c010301 - 橈插管
(f) 根據 (e) 點所述資訊影響的 b 評估，必要時依第 4 節的要求修改控制措施。 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 10993-10 | 醫療器材生物相容性試驗 第 10 部分：皮膚致敏測試 | c010302 - 臍帶插管
4. 製造商在設計和製造器材時採取的風險控制措施應符合安全原則，並考慮公認的技術水準。為了降低風險，製造商應管理風險，以便與每種危害相關的殘餘風險以及整體殘餘風險被認為是可接受的。在選擇最合適的解決方案時，製造商應按以下優先順序： |  |  |  | ISO 10993-11 | 醫療器材生物相容性試驗 第 11 部分：系統毒性測試 | c010303 - 股骨插管
(a) 透過安全的設計和製造盡可能消除或降低風險； | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 10993-12 | 醫療器材生物相容性試驗 第 12 部分：樣品製備及參考材料 | c010401 - 心臟血管攝影器材
(b) 酌情針對無法消除的風險採取充分的保護措施，包括必要時發出警報；和 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 14937 | 醫療保健產品滅菌 — 滅菌劑特徵的一般要求以及醫療器材滅菌過程開發、驗證和常規控制 | c010402 - 週邊血管攝影器材
(c) 提供安全資訊（警戒/預防措施/禁忌），並在適當情況下向使用者提供培訓。 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 23908 | 銳器傷害防護 — 要求與測試方法 — 單次皮下注射針、導管導引器和血液採樣針的銳器防護特性 | c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置
製造商應告知使用者任何殘餘風險。 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 7864 | 單次使用無菌皮下注射針頭 — 要求和試驗方法 | c010501 - 腔靜脈過濾器
5. 在消除或減少使用不當相關風險時，製造商應： |  |  |  | ISO 80369-7 | 適用於醫療應用中液體和氣體的小口徑連接器 第 7 部分：血管內或皮下應用的連接器 | c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(a) 盡量降低因器械人體工學特性及其預期使用環境所造成的風險（針對病人安全而設計），以及 | 是 | ISO 14971 ISO 8536-4 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 80369-20 | 適用於醫療應用中液體和氣體的小口徑連接器 第 20 部分：常用測試方法
(b) 針對技術知識、經驗、教育、訓練和使用環境，以及預期使用者醫療及身體狀況（如適用）的注意事項（針對非專業、專業、殘疾或其他使用者而設計）。 | 是 | ISO 14971 ISO 8536-4 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 8536-4 | 醫療用輸液設備 第 4 部分：重力效應一次性輸液器
6. 器材的特性和性能不應受到不利影響，以致患者或使用者以及其他人（如適用）的健康或安全在設備的使用壽命期間受到損害，如製造商所示，當器材承受正常使用條件下可能出現的應力並且已按照製造商的說明進行適當維護時。 | 是 | ISO 14971 ISO 80369-7 ISO 80369-20 ISO 8536-4 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 9626 | 醫療器材製造用不銹鋼針管 — 要求和試驗方法
7. 器材的設計、製造和包裝應確保其預期使用期間的特性和性能在運輸和儲存期間不會受到不利影響，例如，透過溫度和濕度的波動，考慮製造商提供的說明和資訊。 | 是 | ISO 14971 ISO 80369-7 ISO 80369-20 ISO 8536-4 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | IEC 60601-1 | 醫療器材電氣設備
8. 當與正常使用條件下器材所達到的性能所帶來的對患者和/或用戶的評估益處進行權衡時，所有已知和可預見的風險以及任何不良副作用均應最小化並可接受。 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | IEC 60601-1-2 | 醫療電氣設備 — 第1-2 部分：基本安全和基 本性能的通用要求 — 附屬標準：電磁干擾 - 要求和測試
9. 對於附件 XVI 中提到的設備，第 1 節和第 8 節中規定的一般安全要求應理解為，該器材在預期條件下和用於預期目的時使用時，根本不存在風險或不存在危險。風險不超過與產品使用相關的最大可接受風險，這與對人員安全和健康的高水準保護一致。 | 否 | N/A | N/A | IEC 60601-1-6 | 電氣醫療設備-第1-6部分：基本安全和要求的性能通用規則-輔助標準：易於使用
|  |  |  | IEC 62304 | 醫療器材軟體 — 軟體生命週期流程
第二章 — 設計與製造要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關器材 | IEC 62366-1 | 醫療器材 第 1 部分：可用性工程應用在醫療器材
10. 化學、物理和生物學特性 |  |  |  | ISO 10993-7 | 醫療器材生物相容性試驗 第 7 部分：環氧乙烷滅菌殘留物
10.1. 器材的設計和製造應確保滿足第一章所述的特性和性能要求。應特別注意： |  |  |  | ISO 11135 | 醫療保健產品滅菌 — 環氧乙烷 — 醫療器材滅菌過程的開發、驗證和常規控制的要求
(a) 所用材料和物質的選擇，特別是在毒性和可燃性方面； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 10555-5 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 80369-7 ISO 80369-20 ISO 8536-4 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 14937 | 醫療保健產品滅菌 — 滅菌劑特徵的一般要求以及醫療器材滅菌過程開發、驗證和常規控制
(b) 所使用的材料和物質與生物組織、細胞和體液之間的相容性，同時考慮到設備的預期用途，並在相關情況下考慮吸收、分佈、代謝和排泄； | 是 | ISO 10555-1 ISO 10555-5 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-6 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 20417 | 醫療器材 — 製造商提供的資訊
(c) 器械不同部件之間的相容性，該器械由多個可植入部件組成； | 是 | ISO 10555-1 ISO 10555-5 ISO 10993-1 ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 ISO 10993-6 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(d) 過程對材料性能的影響； | 是 | ISO 13485 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 15197 | 體外診斷檢測系統 — 糖尿病管理中自我檢測的血糖監測系統的要求
(e) 在適當情況下，生物物理學或建模研究結果有效性已事先獲得證實； | 否 | N/A | N/A | ISO 17511 | 體外診斷醫療器材 — 建立給校準品、真實度控製材料和人體樣本，其赋值計量追溯性的要求
(f) 所用材料的機械性能，在適當情況下反映強度、延展性、抗斷裂性、耐磨性和抗疲勞性等事項； | 是 | ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統 | ISO 20916 | 體外診斷醫療器材 — 使用人體樣本進行臨床性能研究 — 良好研究實踐
(g) 表面特性；和 | 是 | ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(h) 確認器材符合任何定義的化學和/或物理規格。 | 是 | ISO 8536-4 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
10.2. 器材的設計、製造和包裝應盡量減少污染物和殘留物對患者構成的風險，同時考慮到器械的預期用途，以及對器械運輸、儲存和使用所涉及的人員的風險。應特別注意暴露於這些污染物和殘留物的組織以及暴露的持續時間和頻率。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
10.3. 裝置的設計和製造方式應使其能夠安全地，在預期使用過程中與之接觸的材料和物質（包括氣體）一起使用；如果這些器械旨在管理醫藥產品，則其設計和製造方式應符合有關醫藥產品的規定和限制，並且醫藥產品和器材的性能應根據其各自的適應症和預期用途保持。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
10.4. 物質
10.4.1. 器材的設計和生產
器材的設計和製造方式應盡可能降低可能從設備中釋放的物質或顆粒（包括磨損碎片、降解產物和加工殘留物）帶來的風險。器材，或其部件或其中使用的材料：
— 具有侵入性並與人體直接接觸， | 是 | ISO 14971 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— （重新）向/從身體施用藥物、體液或其他物質，包括氣體，或 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— 運輸或儲存此類藥物、體液或物質，包括氣體，以（重新）施用到身體， | 是 | ISO 14971 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
根據第 10.4.2 節的規定，在合理的情況下，僅含有濃度高於 0.1% 重量比 (w/w) 的以下物質：
(a) 根據歐洲議會和理事會法規 (EC) 第 1272/2008 號 附件六 第 3 部分，具有致癌性、致突變性或生殖毒性 (CMR) 的 1A 或 1B 類物質，或 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-7 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
(b) 具有內分泌幹擾特性的物質，有科學證據表明可能對人類健康產生嚴重影響，並且根據歐洲議會和歐洲議會法規 (EC) 第 1907/2006 號，其第 59 條例規定的程序進行鑑定，或者一旦委員會根據歐洲議會的歐盟法規(EU)第 528/2012 號，其第 5 條第 (3) 款第 1 項通過授權法案，符合其中所製定的標準中與人類健康相關的標準。 | 否 | N/A | N/A
10.4.2. 關於致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 和/或內分泌幹擾物質存在的理由
此類物質存在的理由應基於：
(a) 分析和估計潛在患者或使用者暴露於該物質的情況； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(b) 對可能的替代物質、材料或設計的分析，包括有關獨立研究、同行評審研究、相關科學委員會的科學意見的資訊，以及對此類替代品可用性的分析； |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(c) 論證可能的物質和/或材料替代品（如有）或設計變更（如可行）在維持產品的功能、性能和利風險比方面不合適的原因；包括考慮此類設備的預期用途是否包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體；和 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
(d) 如適用和可用的情況下，基於根據第 10.4.3. 節和 10.4.4. 節提供最新的相關科學委員會指南。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
10.4.3. 鄰苯二甲酸酯指南
為達到該附錄第 10.4 節的目的，委員會應儘快在 2018 年 5 月 26 日之前向相關科學委員會提供編製指南的任務，該指南應在 2020 年 5 月 26 日之前準備好。委員會的任務應至少包括對屬於第 10.4.1 節 (a) 和 (b) 點所述物質組的鄰苯二甲酸酯的存在進行惠益風險評估。效益-風險評估應考慮設備的預期目的和使用背景，以及任何可用的替代物質和替代材料、設計或醫學治療。如果根據最新的科學證據認為合適，但應至少每五年更新一次該指南。 | 否 | N/A | N/A
10.4.4. 關於其他致癌、致突變或生殖毒性(CMR)和內分泌幹擾物質的指南
隨後，委員會應委任相關科學委員會依照第 10.4.3 節所述的要求，也為第 10.4.1 節要點 (a) 及 (b) 所述的其他物質制定指引。 |  | 是否符合該項要求取決於醫材的詳細情況；請確認申請之醫療器材的預期用途聲明
10.4.5. 標籤
第 10.4.1 條中提及的設備、其部件或其中使用的材料。包含第 10.4.1 條 (a) 或 (b) 點中提及的物質。在濃度高於 0,1% 重量比(w/w)時，這些物質的存在應標明在設備本身和/或每個單元的包裝上，或在適當的情況下，在銷售包裝上標明此類物質的清單。如果此類設備的預期用途包括治療兒童或治療孕婦或哺乳期婦女，或治療被認為特別容易受到此類物質和/或材料影響的其他患者群體，則有關這些患者群體的殘餘風險，及適當的預防措施的資訊，均應在使用說明中給出。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-7 | c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
10.5. 器材的設計和製造方式，應盡可能降低物質無意中進入設備所帶來的風險，同時考慮到設備及其預期使用環境的性質。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
10.6. 器材的設計和製造應盡可能減少與顆粒尺寸和性能相關的風險，除非這些顆粒接觸到的是完好的皮膚，否則這些顆粒會位於或可釋放到患者或使用者體內。應特別注意奈米材料。 | 是 | ISO 14971 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
11. 感染和微生物污染
11.1. 器材及其製造過程的設計應盡可能消除或盡可能降低患者、使用者和（如適用）其他人的感染風險。設計應：
(a) 儘可能減少和適當地降低意外割傷和刺傷的風險，例如針刺傷， | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(b) 允許便捷安全地處理， | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(c) 儘可能減少器材的任何微生物洩漏和/或使用過程中的微生物暴露，以及 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(d) 防止器材或其內容物（如標本或液體）受到微生物污染。 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
11.2. 如有必要，器材的設計應便於安全清潔、消毒和/或重新滅菌。 | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
11.3. 標有特定微生物狀態的器械，應確保設計、製造和包裝在投放市場時保持該狀態，及在製造商規定的運輸和儲存條件下，器械依舊保持原樣。 | 否 | N/A | N/A
11.4. 以無菌狀態交付的器械應按照適當的程序進行設計、製造和包裝，以確保它們在投放市場時是無菌的，並且除非用於維持其無菌狀態的包裝被損壞，否則它們仍保持無菌狀態，在製造商指定的運輸和儲存條件下，直到使用時打開包裝。應確保最終用戶清楚地看到包裝的完整性。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 60601-1-6 IEC 62304 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
11.5. 標有無菌標籤的器械應通過適當的、經過驗證的方法進行加工、製造、包裝和滅菌。 | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 62304 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
11.6. 擬滅菌的器械應在適當和受控的條件和設施中製造和包裝。 | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 62304 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
11.7. 非無菌器材的包裝系統應保持產品的完整性和清潔度，並且在器械使用前要消毒的情況下，應盡量減少微生物污染的風險；包裝系統應考慮到製造商宣稱的滅菌方法。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1
11.8. 器材的標籤應區分投放市場的相同或相似器械，包括無菌和非無菌狀態，並帶有用於表示器材無菌的符號。 | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
12. 含有被認為是醫藥產品的物質的器材，以及由被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的器材
12.1. 對於第 1 條第 (8) 款第 1 項所述的器材，該物質的品質、安全性和有用性，如果單獨使用，將被視為第 2001/83/EC 指令第 1 條第 (2) 款所指的醫藥產品，應依照本法規中適用的符合性評估流程的規定，使用第 2001/83/EC 指令 附件一 所規定的類似方法進行驗證。 | 否 | N/A | N/A
12.2. 由擬引入人體的物質或物質組合組成，並被人體吸收或局部分散在體內中的器材，應在適用的情況下，以僅限於本法規未涵蓋的方面的方式遵守 2001/83/EC 指令 附件一 中規定， 應依照本法規適用的合格評定流程的要求，評估吸收、分佈、代謝、排泄、局部耐受性、毒性，當與其他器材、藥品或其他物質相互作用時，可能產生的不良反應。 | 否 | N/A | N/A
13. 包含生物來源材料的器材
13.1. 對於利用人類來源的組織或細胞的衍生物製造的器材，如果這些器材或細胞無活性或根據第 1 (6) 節第 (g) 點被本條例涵蓋，則應適用以下規定：
(a) 組織和細胞的捐贈、採購和測試應按照 2004/23/EC 指令進行； | 否 | N/A | N/A
(b) 對這些組織和細胞或其衍生物的處理、保存和任何其他處理應為患者、消費者和（如適用）其他人提供安全保障。特別是，應通過適當的採購方法和在製造過程中，實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳播病原體的安全性問題； | 否 | N/A | N/A
(c) 這些器材的可追溯體系應與第2004/23/EC號指令、和第2002/98/EC號指令，所規定可溯源性和資料保護要求是互補和相容。 | 否 | N/A | N/A
13.2. 對於使用非活性或處理非活性動物源組織或細胞，或其衍生物所製造的器械，應適用以下規定：
(a) 在可行的情況下，考慮到動物物種、動物來源的組織和細胞或其衍生物，應源自於經過獸醫控制且適合組織預期用途的動物。製造商應保留有關動物地理來源的資訊； | 否 | N/A | N/A
(b) 動物性組織、細胞和物質或其衍生物的採購、加工、保存、測試和處理應確保患者、使用者以及其他人員（如適用）的安全。特別是，在製造過程中應通過實施經過驗證的消除或病毒滅活方法，來解決病毒和其他傳播因數的安全性問題，除非使用此類方法會導致不可接受的降解，從而損害設備的臨床益處； | 否 | N/A | N/A
(c) 在使用動物來源的組織或細胞或其衍生物製造的器械，如第 722/2012 號法規所述，應適用該法規規定的特別要求。 | 否 | N/A | N/A
對於使用第 13.1 和 13.2 節中提到的物質以外的非活性生物物質製造的器械，這些物質的加工、保存、測試和處理應為患者、使用者和（如適用）其他人員提供安全，包含廢棄物處理鏈。特別是，應透過適當的採購方法，以及在製造過程中實施經過驗證的消除或滅活方法，來解決病毒和其他傳染媒介的安全問題。 | 否 | N/A | N/A
14. 器材構造及其與環境之間的相互作用
14.1. 如果器材打算與其他器材或設備結合使用，則整個組合，包括連接系統應是安全的，並且不得損害設備的指定性能。適用於此類組合的任何使用限制應在標籤和/或使用說明中註明。使用者必須處理的連接，例如流體、氣體輸送、電氣或機械耦合，其設計和構造應盡量減少所有可能的風險，例如錯誤連接。 | 是 | ISO 14971 ISO 23908 ISO 7864 ISO 80369-7 ISO 80369-20 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
14.2. 應採用適當方式設計和製造器械，確保盡可能避免或減少以下內容：
(a) 與器材物理特徵相關的傷害風險，包括體積/壓力比、尺寸和適當的人體工程學特徵； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 10993-12 ISO 14937 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(b) 與合理可預見的外部影響或環境條件相關的風險，例如磁場、外部電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度、溫度、壓力和加速度的變化或無線電信號干擾； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 80369-7 ISO 80369-20 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(c) 與此器材使用相關的風險，當其接觸材料、液體和物質時，包括其在正常使用條件下暴露接觸的氣體； | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(d) 與軟體和IT環境間的可能相互作用相關的風險，器材在該IT環境內操作和相互作用； | 是 | ISO 14971 ISO 80369-7 ISO 80369-20 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
(e) 物質意外進入器材的風險； | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(f) 與其他通常用於調查或治療的器材相互幹擾的風險；和 | 是 | ISO 14971 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
(g) 無法進行維護或校準（如植入物）時會產生風險，這些風險來自所用材料的老化，任何測量或控制機制的準確性下降。 | 是 | ISO 14971 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
14.3. 器材的設計和製造應盡量減少正常使用和單一故障條件下的火災或爆炸風險。應特別注意預期用途，包括暴露於易燃或易爆物質，或可能引起燃燒的物質相關的器材。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
14.4. 器材的設計和製造應能夠安全有效地進行調整、校準和維護。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
14.5. 打算與其他器材或產品一起操作的器材，其設計和製造方式應確保互操作性和相容性可靠和安全。 | 是 | ISO 14971 ISO 10555-1 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
14.6. 任何測量、監測或顯示器的設計和製造，應符合人體工學原理，並考慮預期目的、使用者和器材預期使用的環境條件。 | 否 | N/A | N/A
14.7. 器材的設計和製造方式應便於使用者、患者或其他人安全處置這些器材以及相關廢物。為此，製造商應確定並測試流程和措施，以便其器材在使用后可以安全處置。此類流程應在使用說明中描述。 | 是 | ISO 13485 ISO 14971 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
15. 具有診斷或測量功能的器材
15.1. 診斷設備和具有測量功能的設備的設計和製造，應基於適當的科學和技術方法，為其預期目的提供足夠的準確度、精密度和穩定性。製造商應註明精度限制。 | 否 | N/A | N/A
15.2. 具有測量功能的器材進行的測量，應符合理事會第 80/181/EEC (4) 號指令規定的法定單位表示。 | 否 | N/A | N/A
16. 輻射防護
16.1. 總論
(a) 設備的設計、製造和包裝應盡可能減少患者、使用者和其他人員對輻射的暴露，並以與預期目的相容的方式，同時治療和診斷目的使用下不對規定合理的劑量進行限制。 | 否 | N/A | N/A
(b) 發射危險或潛在危險輻射的器材，其操作說明應包含有關發射輻射的性質、保護患者和用戶的方法，以及盡可能避免誤用和減少安裝固有風險的詳細資訊。還應規定有關驗收和性能測試、驗收標準以及維護保養程序的資訊。 | 否 | N/A | N/A
16.2. 預期輻射
(a) 如果器材設計用於發射特定醫療目的所需而不可避免地輻射危害，或潛在危害等級的電離和/或非電離輻射，且其益處被認為超過發射固有的風險，則使用者需可以控制發射。此類設備的設計和製造應確保相關可變參數，在可接受的公差範圍內具有再現性。 | 否 | N/A | N/A
(b) 如果器材用於發射有害或潛在危險的電離和/或非電離輻射時，則應盡可能安裝此類發射的視覺顯示器和/或聲音警報。 | 否 | N/A | N/A
16.3. 器材的設計和製造應盡可能減少患者、使用者和其他人員遭受無意、雜散或散射輻射的照射。在可能和適當的情況下，應選擇減少患者、使用者和其他可能受影響的人員接觸輻射的方法。 | 否 | N/A | N/A
16.4. 電離輻射
(a) 旨在發射電離輻射的器械的設計和製造，應考慮到第 2013/59/Euratom 號指令的要求，其中規定了防止由於暴露於電離輻射而產生危險的基本安全標準。 | 否 | N/A | N/A
(b) 旨在發射電離輻射的裝置的設計和製造方式應確保在可能的情況下，考慮到預期用途，可以改變和控制發射的輻射的數量、幾何形狀、品質，如果可能的話，在治療期間進行監測。 | 否 | N/A | N/A
(c) 如會發射離子輻射的器械預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，實現預期醫療目的的影像和/或輸出質量，同時最大限度地減少患者和使用者的輻射暴露。 | 否 | N/A | N/A
(d) 如會發射離子輻射的器械預計用於放射醫學診斷，則應採取適當方式設計和製造，確保可靠地監測和控制所輸送的劑量、射束類型、能量、以及在適當情況下的輻射品質。 | 否 | N/A | N/A
17. 電子可程式系統 — 包含電子可程式系統和本身就是器材的軟體
17.1. 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，其設計應根據預期用途確保可重複性、可靠性和效能。當出現單一故障情況時，應採取適當的措施，盡可能消除或減少隨之而來的風險或性能損害。 | 否 | N/A | N/A
17.2. 對於包含軟體的器材或軟體本身就是器材的軟體，應根據現有技術進行開發和製造軟體，同時考慮開發生命週期、風險管理，包括資訊安全、驗證和確認的原則。 | 否 | N/A | N/A
17.3. 本節所提到的軟體旨在與行動運算平台結合使用，其設計和製造應考慮行動平台的具體功能，例如：螢幕的尺寸和對比度，以及與其用途相關的外部因素（光或噪音水平不同的環境）。 | 否 | N/A | N/A
17.4. 製造商應規定有關硬體、IT 網路特性和IT安全措施的最低要求，包括防止未經授權的訪問，以按預期運行軟體的必要條件。 | 否 | N/A | N/A
18. 主動式器材和與其連接的器材
18.1. 對於主動非植入式器材，在發生單一故障情況時，應採取適當的方法盡可能消除或降低隨之而來的風險。 | 否 | N/A | N/A
18.2. 當患者安全取決於內部電源時，此類器材應配備確定電源狀態的方法，並在電源容量處於臨界值時，提供適當的警告或指示。如有必要，應在電源接近臨界值之前，發出適當的警告或指示。 | 否 | N/A | N/A
18.3. 患者安全依賴於外部電源，此類器材應包括警報系統，以發出任何電源故障的信號。 | 否 | N/A | N/A
18.4. 用於監測患者一個或多個臨床參數的器材，應配備適當的警報系統，以提醒可能導致患者死亡或健康情況嚴重惡化的情況給使用者。 | 否 | N/A | N/A
18.5. 器材的設計和製造方式應盡可能降低產生電磁干擾的風險，以免影響相關器材或該預期環境下，其他器材或設備的操作。 | 否 | N/A | N/A
18.6. 器材的設計和製造方式，應提供一定程度的內在抗電磁幹擾能力，使其能夠如預期運作。 | 否 | N/A | N/A
18.7. 器材的設計和製造應盡可能避免在正常使用期間、和發生單一故障時，對患者、使用者或任何其他人造成意外觸電的風險，但前提是器材需按照製造商的指示安裝和維護保養。 | 否 | N/A | N/A
18.8. 器材的設計和製造方式，應盡可能防止未經授權的訪問，從而妨礙器材按預期運行。 | 否 | N/A | N/A
19. 主動植入式器材的特殊要求
19.1. 應以適當方式設計和製造主動植入式器材，確保盡可能避免或減少：
(a) 與使用能源有關的風險，特別是使用電力時，與器材的絕緣、漏電流和過熱有關的風險， | 否 | N/A | N/A
(b) 與醫療有關的風險，特別是因使用除顫器或高頻手術器材而產生的風險，以及 | 否 | N/A | N/A
(c) 在無法進行維護和校準的情況下可能出現的風險，包括：
— 漏電流過度增加， | 否 | N/A | N/A
— 所使用的材料老化， | 否 | N/A | N/A
— 器材產生的過熱， | 否 | N/A | N/A
— 測量或控制機制準確度降低。 | 否 | N/A | N/A
19.2. 主動植入式器材的設計和製造應確保
— 如果適用，器材與其預期使用物質的相容性，以及 | 否 | N/A | N/A
— 能源的可靠性。 | 否 | N/A | N/A
19.3. 主動植入式器材及其組成部件（如適用）應可識別，以便在發現與器材或其元件有關的潛在風險後，採取任何必要措施。 | 否 | N/A | N/A
19.4. 主動植入式器材應帶有一個代碼，該代碼可以明確識別自身及其製造商（特別是關於器材類型及製造年份）；如有必要，應可讀取該代碼，而無需進行外科手術。 | 否 | N/A | N/A
20. 防止機械和熱風險
20.1. 器材的設計和製造方式，應能保護患者和使用者免受機械相關風險，例如：運動阻力、不穩定性和運動部件等。 | 是 | ISO 14971 ISO 8536-4 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
20.2. 器材的設計和製造應盡量降低器材振動所引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段限制振動，特別是在源頭處，除非振動是規定性能的一部分。 | 是 | ISO 14971 ISO 8536-4 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
20.3. 器材的設計和製造應盡量降低所發出噪音引起的風險水平，同時考慮利用先進技術和手段降低噪音，特別是在源頭處，除非所發出的噪音是規定性能的一部分。 | 否 | N/A | N/A
20.4. 使用者或其他人必須操作連接到電力、天然氣、液壓和氣動能源的終端和連接器，其設計和構造應盡量減少所有潛在的風險。 | 是 | ISO 14971 ISO 80369-7 ISO 80369-20 ISO 8536-4 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
20.5. 在安裝或重裝某些零件時，其出現的錯誤可能成為風險源頭，這些部件的設計和構造應完全避免該風險，如果無法實現，則透過在零件本身和/或其外殼的資訊來說明。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
當需要知道移動方向以避免風險，應提供訊息在零件和/或其外殼。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
20.6. 在正常使用條件下，器材的可接觸部件（不包括用於供熱或達到給定溫度的部件或區域）及其周圍環境，不應達到潛在危險的溫度。 | 是 | ISO 14971 ISO 8536-4 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
21. 防止提供能量或物質的器材對患者或使用者帶來風險
21.1. 為患者提供能量或物質的器材，其設計和構造應能足夠準確地設定和維持輸送量，以確保患者和使用者的安全。 | 是 | ISO 10993-10 ISO 10993-11 ISO 23908 ISO 7864 ISO 9626 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
21.2. 器材應配備防止和/或指示可能造成危險的輸送能量、或輸送物質數量不足。 器材應採取適當的手段，盡可能防止能量和/或物質來源意外洩漏危險等級的能量或物質。 | 是 | ISO 14971 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
21.3. 器材上應明確規定控制器和指示器的功能。如果器材帶有其操作所需的說明，或透過可視系統指示操作或調整參數，則此類資訊應為使用者和患者（如適用）易於理解。 | 是 | ISO 8536-4 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
22. 防止製造商供非專業人士使用的醫療器材所帶來的風險
22.1. 供非專業人員使用的器材，其設計和製造方式應能夠適用於預期用途，同時考慮到非專業人士可用的技能和手段，以及非專業人士的技術和環境中合理預期變化所導致的影響。製造商提供的資訊和說明應易於非專業人員理解和應用。 | 否 | N/A | N/A
22.2. 供非專業人士使用的器材，其設計和製造方式應符合：
— 確保目標使用者在過程的所有階段，都可以安全準確地使用器材，如有必要，經過適當的培訓和/或資訊， | 否 | N/A | N/A
— 盡可能和適當的降低意外割傷和刺傷造成的風險，例如針刺傷，以及 | 否 | N/A | N/A
— 盡可能降低預期使用者在處理器材時出錯的風險，並在適用的情況下，在結果解讀中出錯的風險。 | 否 | N/A | N/A
22.3. 供非專業人士使用的器材應在適當的情況下，包括非專業人員使用的規程：
— 可以驗證在使用時，器材是否將按製造商的預期運行，並且 | 否 | N/A | N/A
— 如果適用的話，若器材未能提供有效結果，則發出警告。 | 否 | N/A | N/A
第三章 — 與產品一同提供的資訊要求 | 適用 是/否 | 相關標準 | 相關醫材
23. 標籤和使用說明書
23.1. 關於製造商提供資訊的一般要求
每個器材都應附有識別器材及其製造商所需的資訊，並視情況而定將任何安全和性能資訊傳達給使用者或其他人。此類資訊可能出現在器材本身、包裝上或使用說明書中，如果製造商有網站，則應在網站上提供並保持最新消息，同時考慮到以下因素：
(a) 標籤和使用說明書的媒介、格式、內容、易讀性和位置，應適合於特定器材、其預期用途以及預期使用者的技術知識、經驗、教育或培訓。特別是，使用說明應以目標使用者易於理解的語言編寫，並在適當的情況下補充附圖和圖表。 | 是 | ISO 8536-4 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(b) 標籤上所需的資訊應在器材本身上提供。如果這不可行或不合適，則部分或所有資訊可顯示在每個單元的包裝上，和/或多個器材的包裝上。 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(c) 標籤應以人類可讀的格式提供，並可輔以機器可讀訊息，例如無線射頻識別 (RFID) 或條碼。 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(d) 使用說明書應與器材一起提供。例外情形，如果 I 類和 IIa 類器材可在無任何此類說明的情況下安全操作，則不需要使用說明書，除非本節其他地方另有規定。 | 否 | N/A | N/A
(e) 當向單一使用者和/或位置提供多個裝置時，如果購買者同意，則可以提供一份使用說明的副本，購買者在任何情況下，都可以要求免費提供更多副本。 | 否 | N/A | N/A
(f) 若根據歐盟法規 (EU) 第 207/2012 號 、或根據本法規通過的任何後續實施規則中規定的條件下，可以向使用者提供非紙本格式（例如電子形式）的使用說明書。 | 否 | N/A | N/A
(g) 需要傳達給使用者和/或其他人的剩餘風險，應作為限制、禁忌、預防措施或警告，包含在製造商提供的資訊中。 | 是 | ISO 14971 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(h) 在適當的情況下，製造商提供的資訊應採用國際公認的符號形式。使用的任何符號或識別顏色應符合協調標準或 CS。若不存在統一標準或 CS 的區域，符號和顏色應在器材隨附的文件中進行描述。 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
23.2. 標籤上的資訊
標籤應標明以下所有事項：
(a) 器材的名稱或品牌名稱； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(b) 使用者識別器材所必需的詳細資訊、包裝內容、以及對使用者來說不明顯的器材預期用途； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(c) 製造商的名稱、註冊商號、或註冊商標、及其註冊營業地點的位址； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(d) 如果製造商的註冊營業地點在歐盟境外，則授權代表的名稱、和授權代表的註冊營業地點位址； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(e) 在適用的情況下，器材包含或採用的指示資訊：
— 藥物物質，包括人體血液或血漿衍生物，或 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— 人類來源的組織或細胞、或其衍生物，或 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— 動物來源的組織或細胞、或其衍生物，如歐盟法規 (EU) 第 722/2012 所述； | 否 | N/A | N/A
(f) 如適用，標籤資訊應符合第 10.4.5 節的規定； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(g) 器材的批號或序號，視情況而定，前面字樣帶有「批號」或「序號」或等效符號； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(h) 根據第 27 條第 (4) 款 及 附件七第 C 部分所述的 UDI； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(j) 如無註明可安全使用的日期，則指明製造日期。該製造日期可作為批號或序列號的一部分，前提是該日期清晰可辨； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(k) 宣稱任何適用的特殊儲存和/或處理條件； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(l) 如果器材是無菌的，則說明其無菌狀態和滅菌方法； | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(m) 需要立即提請器材使用者和任何其他人注意的警告或預防措施。這些資訊可以保持在最低限度，在這種情況下，更詳細的資訊應出現在使用說明書中，同時考慮到目標使用者； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(n) 如果器材僅供一次性使用，則應標示該情況。製造商的一次性使用標誌，應在整個歐盟境內保持一致； | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(o) 如果器材是經過再處理的一次性使用，則說明該事實、已執行的再處理循環次數、以及有關再處理次數的任何限制； | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(p) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣； | 是 | ISO 8536-4 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(q) 表示該器材是醫療器材。如果該器材僅用於臨床研究，則應註明 “臨床研究專用”； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(r) 對於旨在透過身體孔洞引入人體或應用於皮膚，並被人體吸收或局部分散的物質，或物質組合組成的裝置，則提供器材的整體定性成分，以及負責實現主要預期作用的主要成分的定量資訊； | 是 | ISO 8536-4 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(s) 對於主動植入式器材，提供序列號，對於其他植入式器材，序列號或批號。 | 否 | N/A | N/A
23.3. 關於保持器材無菌狀態的包裝資訊（”無菌包裝”）
無菌包裝上應註明以下細節：
(a) 無菌包裝被識別為無菌包裝的指示， | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(b) 器材處於無菌狀態的聲明， | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(c) 滅菌方法， | 是 | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(d) 製造商的名稱和地址， | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(e) 器材說明， | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(f) 如果器材預計用於臨床研究，則標示 “臨床研究專用” 字樣， | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(g) 如果器材是定製的，則標示「定製器材」字樣， | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(h) 製造月份和年份， | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(i) 明確指出安全使用或植入器材的時間限制，至少表示與之相關的年份和月份，和 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(j) 檢查使用說明，了解如果無菌包裝在使用前被損壞或意外打開，該如何處理。 | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
23.4. 使用說明中的資訊
使用說明應包含以下所有細節：
(a) 第 23.2 條第(a)、(c)、(e)、(f)、(k)、(l)、(n) 和 (r) 點所述的詳細規定； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(b) 器材的預期用途在適當情況下，明確規範適應症、禁忌症、患者目標群體、和預期使用者； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(c) 在適用的情況下，應說明預期的臨床益處。 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(d) 在適用的情況下，連結到第 32 條所述的安全性和臨床表現摘要； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(e) 器材的性能特徵； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(f) 在適用的情況下，允許醫療保健專業人員驗證器材是否合適，並選擇相應的軟體和配件的資訊； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(g) 任何殘留風險、禁忌症、和任何不良副作用，包括傳達給患者這方面的資訊； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(h) 使用者正確使用器材所需的規范，例如，如果設備具有測量功能，則需要求準確度； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(i) 器材在準備使用之前或使用過程中，例如：滅菌、最終組裝、校驗等，任何預處理或處理的細節，包括確保患者安全所需的消毒水平，以及實現這些消毒水平的所有可用方法； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(j) 對於器材使用者和/或其他人，特殊設施、特殊培訓、或特殊資格的任何要求; | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(k) 驗證器材是否正確安裝並準備好安全運行，及按照製造商的預期執行所需的資訊，以及相關信息：
— 預防性和定期維護以及任何準備性清潔，或消毒的性質和頻率的詳細資訊， | 是 | IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
— 識別任何消耗性零件，以及如何更換它們， | 是 | IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
— 有關任何必要校驗的資訊，以確保器材在其預期使用壽命期間，正常安全地運行，以及 | 是 | IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
— 消除參與安裝、校驗或維修器材的人員，所遇到風險的方法； | 是 | IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
(l) 如果器材是無菌的，則在使用前無菌包裝被損壞或無意打開的情況下，應提供說明。 | 是 | IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(m) 如果器材是非無菌的，需要在使用前進行滅菌，應提供適當的滅菌說明。 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(n) 如果器材可重複使用，有關允許重複使用的適當流程的信息，包括清潔、消毒、包裝，以及在適當情況下，經過驗證的重新滅菌方法，適用於該器材已投放市場的一個或多個成員國。應提供資訊來確定器材何時不得再重複使用，例如：材料劣化跡像、或允許重複使用的最大次數。 | 是 | ISO 8536-4 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(o) 如適用，表示器材只有在製造商負責修復，以符合一般安全和性能要求的情況下，才能重複使用。 | 否 | N/A | N/A
(p) 如果該器材標明其為一次性使用，在重複使用器材的情況，製造商已知的特性和技術因素的信息，可能會帶來風險。這些資訊應基於製造商風險管理文件的特定部分，其中應詳細說明此類特徵和技術因素。若符合第 23.1 節 (d) 點不需使用說明，該資訊應根據要求提供給使用者。 | 是 | ISO 14971 IEC 60601-1-6 IEC 62304 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(q) 對於打算與其他器材和/或通用設備一起使用的器材：
— 識別此類器材或設備的資訊，以便獲得安全組合，和/或 | 是 | ISO 8536-4 IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
— 有關對器材和設備組合的任何已知限制的資訊。 | 是 | ISO 8536-4 IEC 62366-1 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
(r) 如果器材出於醫療用途發射輻射：
— 關於發出輻射的性質、類型，以及適當的強度和分佈的詳細資料， | 是 | IEC 62366-1 ISO 10993-7 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
— 在使用器材期間保護患者、使用者或其他人，免受意外輻射的方法。 | 是 | IEC 62366-1 ISO 10993-7 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
(s) 允許使用者和/或患者了解有關器材的任何警告、預防措施、禁忌症、待採取的措施，以及使用限制的資訊。在相關的情況下，該資訊應允許使用者向患者簡要介紹有關該器材的任何警告、預防措施、禁忌症、應採取的措施，以及使用限制。此資訊應酌情涵蓋：
— 器材發生故障或性能變化可能影響安全時，應採取的警告、預防措施、和/或待採取措施， | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— 關於暴露於合理可預見的外部影響或環境條件的警告、預防措施和/或待採取措施，例如磁場、外部電和電磁效應、靜電放電、與診斷或治療程式相關的輻射、壓力、濕度或溫度， | 是 | IEC 62366-1 ISO 10993-7 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
— 在特定的診斷調查、評估或治療或其他程式，例如器材發出的電磁干擾影響其他設備期間，器材存在合理可預見的干擾風險，應採取的警告、預防措施和/或待採取措施， | 是 | IEC 62366-1 ISO 10993-7 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
— 如果器材旨在管理人類或動物來源的醫藥產品、組織或細胞，或其衍生物或生物物質，則在選擇交付的物質時，須考慮任何限制或不相容性， | 是 | ISO 10555-1 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— 結合到器材中作為產品組成部分的藥用物質或生物材料，相關的警告、預防措施和/或限制；和 | 是 | ISO 10555-1 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— 與器材中包含的材料有關的預防措施，這些材料含有或由致癌、致突變或生殖毒性 (CMR) 物質，或內分泌幹擾物質組成，或可能導致患者或使用者過敏或過敏反應； | 是 | ISO 14971 ISO 10993-7 | C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器
(t) 對於由擬引入人體，並被人體吸收或局部分散的物質或物質組合構成的器材，在適當情況下，涉及器材及其代謝物與其他器材、藥品和其他物質相互作用的一般概況，以及與過量相關的禁忌症、不良副作用和風險； | 是 | ISO 10555-1 IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(u) 對於可植入式器材，關於患者可以接觸到的材料和物質，其總體定性和定量資訊； | 否 | N/A | N/A
(v) 為便於安全處置設備、其附件和與之一起使用的消耗品（如果有）而應採取的警告或預防措施。在適當情況下，這些資訊應包括：
— 感染或微生物危害，例如：被人類來源的潛在傳染性物質污染的外植體、針頭或手術設備，以及 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
— 物理危害，例如尖銳物。 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
如果根據第 23.1 節 (d) 點無需使用說明，則應根據要求向使用者提供此資訊； | 否 | N/A | N/A
(w) 對於供非專業人士使用的器材，使用者應諮詢醫療保健專業人員； | 否 | N/A | N/A
(x) 對於根據本法規第 1 條 第(2) 款所涵蓋的器材，有關缺乏臨床益處以及與使用該器材相關的風險資訊； | 否 | N/A | N/A
(y) 使用說明的發佈日期，如果已修訂，則使用說明書採取最新修訂版的發布日期和識別碼； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(z) 向使用者和/或患者發出通知與器材有關的任何嚴重事件，理應向製造商和使用者和/或患者所在成員國的主管機關報告； | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統
(aa) 根據第 18 條向患者提供植入式器材的資訊； | 否 | N/A | N/A
(ab) 對於包含電子可程式系統，包括軟體或本身就是器材的軟體，有關硬體、IT 網路特性、和 IT 安全措施的最低要求，涵蓋防止未經授權的存取，這是按預期運行軟體所必需的。 | 是 | IEC 62366-1 | C010101 - 週邊靜脈導管 C010102 - 週邊靜脈導管系統 C010103 - 整合外圍靜脈器材 c010104 - 臍帶靜脈插管 c010201 - 中心靜脈導管，週邊通路 c010202 - 中心靜脈導管，非隧道式 c010203 - 中心靜脈導管，部分隧道式 c010204 - 皮下植入式靜脈接入埠系統 c010301 - 橈插管 c010302 - 臍帶插管 c010303 - 股骨插管 c010401 - 心臟血管攝影器材 c010402 - 週邊血管攝影器材 c010403 - 血流儲備分數(ffr)測量裝置 c010501 - 腔靜脈過濾器 c010502 - 血管內栓塞防護導管和系統